内蒙古自治区中医医院医疗设备

市场调研公告

我院拟采购一批医疗设备，现发布市场调研公告。欢迎符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商可前来参与本次市场调研，具体采购周期将根据医院运行情况另行公示。本次调研公告截止日期2025年8月28日。

一、设备调研清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物质谱检测系统 | 1 | 一、设备配置及用途 用于（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。 二、设备技术要求 1.工作环境： 电力要求：AC 220V±22V，50Hz±1Hz、相对湿度：30%-70% 2..硬件指标： 2.1激光器：在1-60Hz范围内任意连续可调。 2.2激光发射次数≥3x108，可检测更多的样本。 2.3检测范围：分子量范围1-500kDa。 3. 软件指标： 3.1 软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过3个。 3.2 自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。 3.4软件有混合菌的提示功能，遗传聚类分析功能，可直接生成微生物样品的遗传聚类图，能确认微生物亲缘关系； 4. 数据库： 4.1标配数据库容量：菌种数量≥5100种。 4.2 丝状真菌数据库＞100种，且具备完整的真菌解决方案，包括培养基及真菌药敏板卡，覆盖真菌的培养、鉴定、药敏流程。 5.数据处理系统：Windows7以上操作系统，双核处理器，≥8GB内存，≥1TB硬盘。 |
| 2 | 荧光显微镜 | 1 | 用途：可作切片的明场（BF）、荧光（FL）观察，用于研究工作。 1．工作条件 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 2．主要技术指标 2.1 研究级正置显微镜，可作明场和荧光的观察 2.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤50mm,便于产品替换式更新 2.3 观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°视野数≥26.5mm 2.4 物镜转换器：6孔物镜转盘器，孔位数≥6孔，可最多连接6个物镜 2.5 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥0.9 |
| 3 | 正置显微镜 | 1 | 1．工作条件 1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 2．主要技术指标 2.1.1 研究级正置显微镜，一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察,相差观察，可扩展荧光、暗场、偏光、DIC等观察 2.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准≤50mm 2.1.3 调焦：载物台垂直方式距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位1微米 2.1.4 观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°视野数≥25.5mm 三档分光系统 2.1.5 物镜转换器：多孔位物镜转换器 内置防震阻尼 2.1.6 聚光镜：万能聚光镜，N.A.≥0.9-1.1，可实现观察明场，相差，可升级观察微分干涉 2.1.7 支持扩展荧光，偏光，微分干涉观察 2.1.8 照明装置：内置透射光柯勒照明器≥13.5 W LED光强预调开关左右手均可操作。光强管理系统，更换不同物镜可自动调节光强,使用寿命≥50000 2.1.9目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准 视野数≥25.5mm 3.具有显微影像分析软件（体液细胞分析系统） 1.主要用途:可适用于对组织病理、脑脊液、胸腹水、痰液、脱落细胞、尿液沉渣分析等多种体液细胞的图像处理、数据分析。 2.系统存有专业术语模块，支持自定义； 3.支持灵活的报告格式设置，支持多页报告； 4.摄像头 应用场景：可用于明场以及较强荧光图像的拍摄，其主要应用有：明场显微镜；活体细胞成像；骨髓检测；各种体液检测；组织病理学检测；荧光真菌；荧光原位杂交(FISH)。 软件控制参数 - 5：图形工作站 - 配置要求： - CPU：I5-14400F，内存：16G，硬盘：512G SSD固态+2T机械硬盘，显示器：24寸（分辨率不低于：1920X1080）。 - 6：彩色激光打印机 - 彩色激光网络打印机，A4 幅面，鼓粉一体，负荷量(A4)不少于 40000页。 |
| 4 | 正置显微镜 | 1 | 1．工作条件 1.1 电源：220V（±10%）/50Hz 1.2 温度：-20℃～＋50℃ 2．主要技术指标 2.1 研究级正置显微镜，可作明场观察，支持升级扩展暗场，相差，微分干涉，偏光，荧光等观察方式 2.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm。 2.3 调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调精度≤1μm，调焦结构松紧度可调. 3.医学显微影像分析软件（人工智能染色体核型分析软件） 1.支持骨髓、外周血、羊水、脐带血、胎儿绒毛等样本染色体分析； 2.至少具备染色体核型、染色体畸变、微核三个检查模块； 3.支持按照染色体图像的多种质量指标自动排序，方便选择需要处理的分裂相； 4.显微成像系统 应用场景：可用于明场以及较强荧光图像的拍摄，其主要应用有：明场显微镜；活体细胞成像；骨髓检测；各种体液检测；组织病理学检测；荧光真菌；荧光原位杂交(FISH)。 二.软件控制参数： 1.支持曝光、白平衡、色彩调节、黑平衡、光源频率、色彩模式、分辨率、ROI参数的设置 2.支持与报告系统高度耦合，支持多病例批量采集图像；3.支持采集参数组合保存，适用不同使用场景快速切换；4.支持线段、折线、矩形、多边形、圆形、角度等测量； 5：计数器 1.不同种类细胞无需切换即可录入，可以实现计数盲打，效率更高。 2.支持骨髓细胞、外周血细胞等多个细胞种类的计数统计。 3.支持计数器控制病例切换、图像采集等操作。 6：图形工作站： 配置要求： CPU：I5-14400F，内存：16G，显卡：RTX4070，12G，硬盘：512G SSD固态+2T机械硬盘，显示器：30英寸21:9超宽带鱼屏（分辨率不低于：2560X1080）。 7：彩色激光打印机 彩色激光网络打印机，A4 幅面，鼓粉一体，月负荷量(A4) 40000页。 |
| 5 | 数字化关节镜 | 1 | 满足关节腔内检查和治疗 二、主要技术规格和功能 1.4K医用内窥镜摄像系统 1、4K医用内窥镜摄像主机 1.1、分辨率≥3840×2160P 1.2、摄像、录制、光源三合一主机，节约空间 - 摄像头 2.1、感光芯片≥1/1.8英寸PIX CMOS 2.2、扫描方式：逐行扫描 2.3、防水等级：≥IPX7级 - 光纤 3.1、长度≥3000mm 3.2、灭菌方式：压力蒸汽灭菌 - 监视器 4.1、32寸4K医用监视器 4.2、分辨率≥3840*2160 - 内窥镜刨削系统（1套） - 内窥镜手术刨削器-主机 - 1VFD真空显示屏 2、内窥镜手术刨削器-手柄 3、内窥镜手术刨削器-脚踏 - 等离子手术设备（1套） - 等离子手术设备主机，带吸引和不带吸引通道两种选择 - 关节镜及镜鞘（1套） - 关节镜：视向角≥30°，外径≥4mm，工作长度≥175mm - 关节镜鞘：≥4mm关节镜套管针套管，≥1个旋转活塞，直径≥6.0mm。 - 闭孔器：钝型闭孔器，直径≥4.2mm 五、膝关节镜基础器械（1套）： 抓线钳L165mm1个，肌腱套取器φ7×300mm1个，肌腱测量尺1个，瞄准器1个，前叉点对点瞄准器1个，后叉胫骨瞄准器1个，定位针φ2.3×381mm1个，导丝φ1.1mm1个，胫骨空心钻螺纹型钻头φ6.0-10×180mm直径1mm间隔递加1套，股骨空心钻蘑菇型钻头φ4.5×200mm1个，股骨空心钻蘑菇型钻头φ6.0-10×190mm直径1mm间隔递加1套，瞄准器φ5-7mm直径1mm间隔递加1套，瞄准器手柄1个，后叉保护套1个，植钉器头端梅花形1个，骨锉锉面上斜1个，刻度钩针1个，测深尺1个，器械盒W260×L530mm1个，肌腱整理平台1个，套管W6.5×L120mm1个，推结剪线器1个，骨锉锉面垂直90°1个。 六、肩关节镜基础器械（1套）： 尖头钳尖头上弯35°1个，闭口剪线器1个，抓钳钳头直形L165mm1个，抓线钳钳杆直行L165mm1个，骨锉锉面上斜1个，穿线器L150×45°L1个，穿线器L150×45°R1个，穿线器L150×0°1个，推结器1个，刻度钩针1个，起子头端起子30°1个，交换棒φ3.9mm1个，骨锤1个，器械盒W260×L530mm1个。 七、半月板蓝钳（5把）： 椭圆形篮钳钳口形状椭圆形L125×W6.5mm1个，左弯篮钳杆部30度左弯L125×W5mm1个，右弯篮钳杆部30度右弯L125×W5mm1个，反咬蓝钳头部直行R L125×W6mm1个，反咬蓝钳头部直行L L125×W6mm1个。 八、肩关节牵引架系统 （1套） 九、机械盐水助力架 （1台） 承重大于40KG 十、台车（1台） |
| 6 | 婴幼儿肺功能检测仪 | 1 | 一、产品用途 1、产品用途：用于常规肺通气、潮气肺功能参数的测试。常规肺通气功能模块适用于4岁及以上可配合的患者进行通气功能测试。潮气功能模块适用于从新生儿至学步期婴儿的潮气呼吸参数测量。 二、常规肺通气模块 1、可测量参数： 用力肺活量：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、V backextrapol.ex、FVC IN（FIVC）、FIV1、V backextrapol.in、PEF、FEF25（MEF75）、FEF50（MEF50）、FEF75（MEF25）、FEF25/75（MMEF25/75）、MEF、PIF、FIF50、MIF、FET、FEF200-1200、T backextrapol.ex、T backextrapol.in； 慢肺活量：VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IRV、VT、ERV、MV 、TIN、TEX、TTOT、BF； 最大分钟通气量：VT MVV、MVV、TIME MVV、BF MVV。 2、流量测量范围：≤0～16L/s；流量精确范围：≤1%～2%；分辨率：0.01L/s。 3、容量测量范围：≤0～10L；容量精确范围：≤1%～2%；分辨率：0.01L。 4、线性度：≤±1%。 5、舒张试验：可进行支气管舒张试验。 6、常规肺通气模块手柄具备蓝牙连接功能。 三、潮气模块 1、可测量参数：VT/kg、VT、VT ex、VT in、RR、Ti、Te、Ti/Te、Ttot、Ti/Ttot、Te/Ttot、TPTEF、TPTIF、 VPTEF、TPTEF/TE、VPEF/VE、PTEF、PTIF、TEF50/TIF50、TIF50、TEF75、TEF50、 TEF25、TMMEF、MV、TBFV。 2、流量范围：≤0-1500mL/s；精度：≤±3%；分辨率：1ml/s。 3、容量/潮气量范围：≤0-3000mL；精度：≤±1.5%；分辨率：1ml。 4、潮气模块的容积死腔量≤1.7mL。 5、潮气模块流速传感器组件可拆卸、清洗、消毒。 四、环境模块 1、独立的环境监测模块，不受机箱温度影响，可监测环境温度、湿度、压力，自动对测试结果进行BTPS修正。 2、温度测量范围：0-40°C，精度±1°C，分辨率1°C。 3、湿度测量范围：0-99%RH，精度±2%RH，分辨率1%RH。 4、压力测量范围：375mmHg-825mmHg，精度±3mmHg，分辨率1mmHg。 |
| 7 | 一氧化碳检测仪 | 1 | （一）产品用途： 用于检测人体呼出气中的一氧化氮浓度。 （二）一氧化氮测量参数： 1. 测定参数： 1.1 测量方式组成：在线测量、离线测量、潮气测量 1.2一氧化氮测定参数：FeNO、CaNO、FnNO 2. 检测原理：电化学检测原理 3.传感器类型：电化学传感器 4.传感器原理：电解质电池原理 5．测定范围：1-3500ppb 6.示值误差 当测量值<100ppb时，示值误差≤±5ppb； 当测量值≥100ppb时，示值误差≤±5%。 7.测量结果重复性：测量结果重复性≤5%。 8.呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%、10ml/s±10%。 9.呼气时间：10 秒（成人模式）；6 秒（儿童模式） 10. 检测时间：≤60秒 （三）仪器性能参数 1. 物理按键：具有电源，训练，主页及设置按键，操作便捷，一键操作即可实现熄/亮屏，进入训练模式，返回主页及进入设置界面的功能。 2. 内置操作系统： 2.1 内置操作系统支持创建、录入并编辑患者姓名、性别、年龄，基本情况及检查报告所需信息。 2.2 内置操作系统提供患者管理与历史记录查看功能，便于医生管理患者回访及复诊。 3. 大屏：彩色液晶显示器，电容屏触摸操作，大屏显示，操作方便。 4. 网络连接：内置WIFI网络模块，随时随地通过网络连接自动同步设备数据，配备云端系统，可随时通过后台系统查看分析检测结果，并可从年龄、性别、症状、用药情况等多维度进行智能分析，方便医生进行患者管理以及临床研究的开展。 5. 打印功能： 5.1支持本机打印，满足户外筛查，社区义诊及院内病房床边检查等复杂使用场景。 |
| 8 | 电子支气管镜 | 1 | 1、电子支气管治疗镜 1、头端部外径：≤4.9mm 2、钳道孔径：≥3.0mm 3、插入部旋转角：左：120°右：120° 4、采用非辐射式无线供电 2、图像处理器要求： 1、搭载5个独立可控的LED光源，实现白光和3种特殊光染色功能，用于癌前病变的诊断和观察； 2、视频信号激光传输：内镜与主机实行激光信号传输； 3、可实时同步显示普通白光模式图像与特殊光染色模式图像于同一画面的功能； 4、具有Hbe血液强化功能； 5、可冻结实时图像、在冻结时能并行显示冻结和实时图像； 6、具有独立的平板控制单元，支持中文显示、触摸操作、语音控制、各项功能自定义等操作； 7、可拓展兼容上消化道内窥镜，下消化道内窥镜，电子支气管镜，电子鼻咽喉镜。 8、可拓展兼容电子膀胱镜，电子胆道镜，电子输尿管肾盂镜，电子胸腔镜，光学放大内窥镜，电子十二指肠内窥镜。 9、具有纹理色彩增强功能 3、光源要求： 1、灯泡：LED光源≥5个； 2、特殊光染色模式≥3种，用于癌前病变的诊断和观察; 4、监视器 1、尺寸：≥32英寸 2、分辨率：≥3840*2160 5、专用台车 1、金属钣金材质，可同时悬挂两条内镜，显示器支臂可多角度调节，一键式电源开关。 6、图文工作站 1、系统平台：系统基于WINDOWS平台，全面支持WIN7，WIN10操作系统。 2、操作界面：病人信息区、病人列表区、书写报告区、动态图像区、采集图像区，五项功能区域统合在同一操作界面，无需反复切换，方便医生边写报告边看图像。 7、内镜清洗消毒设备 一、整体要求 主要配置：清洗槽（4）套，干燥台（1）套，电脑控制系统（2）套，管道灌注器（4）套，高压水枪（1）把，高压气枪（2）把，水龙头（2）套，紫外线杀菌存放柜（1）台，纯水机（1）台，内镜转运车（1）台，内镜诊疗床。 |
| 9 | 氩气刀工作站 | 1 | 1、工作频率： 电切: 430kHz±10%，双极凝/柔和凝：430kHz±10%，电凝：600kHz±10% 2、电切额定输出功率: 纯切：功率5-300W（负载400Ω） 混切效果1：功率5-200W (负载400Ω) 3、电凝额定输出功率： 强力凝：功率5-120W（负载500Ω） 氩束凝：功率5-120W（负载500Ω） 喷射凝: 功率5-120W（负载500Ω） 柔和凝：功率5-120W（负载125Ω） - 切凝额定输出功率： 切强凝：功率：5-300W（负载400Ω）/5-120W（负载500Ω） 切柔凝：功率：5-300W（负载400Ω）/5-120W（负载125Ω） - 双极凝额定输出功率：5-100 W（负载125Ω） 6、低频漏电流(正常状态)： 对地漏电流：≤5mA 接触电流：≤100μA 患者漏电流：≤10μA 患者辅助电流：≤10μA 7、高频漏电流：≤150mA 8、电切调节模式5W至50W，以1步进；50W至300W，以5步进。 9、电凝调节模式5W至50W，以1步进；50W至120W，以5步进。 10、供电电源：单相AC220V,50Hz ，（整机输入功率）最大输出功率时的功耗：900VA，最大输出功率300W。 11、具有四种电切、五种电凝输出模式，可满足内镜下各种需高频治疗的手术。 |
| 10 | 移动式 C 形臂 X 射线机 | 1 | 1.垂直升降：≥450mm 2.C臂开口径≥840 mm 3.C臂深度≥730 mm 4.最大输出功率：≥15KW 5.透视最大电流：≥119mA 6.最大脉冲频率：≥30p/s 7.阳极热容量：≥365KHU 8.球管最大功率≥12KW 9.最大电压≥125Kv 10.球管热容量：≥2.565MHU 11.像素尺寸≤152µm 12.平板成像大小≥30cm*30cm 13.存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）：≥300000幅 14.图像采集矩阵≥1952×1952 15.平板探测器到焦点的距离≥1070 mm 16.产品注册证管理类别为第三类：具备 17.平板探测器材料：晶体硅碘化铯（CMOS) 18.监视器数量≥2台，19英寸TFT高分辨率医用显示器 19.设备主机、球管、高压发生器为同一品牌。 C形臂相关配套设备：全碳纤维床1台、高压注射器1台、分体防护铅衣4套、干式荧光免疫分析仪1台 |
| 11 | 全自动精子质量检测分析仪 | 1 | 1.设备整机一体化（显微扫描、图像采集、计算机、显示器、温控系统）集成设计，整机注册。符合WHO《人类精液检查与处理实验室手册》（第五版）要求，同时兼容第四版参数 2..精子动力学分析项目在WHO标准化基础上遵循国际行业CASA标准，活力级别分为向前运动精子（PR）、非向前运动精子（NP）、不动精子（IM）三个级别，同步报告体现不低于20项活力参数。能够实现跟踪精子运动轨迹并描述输出彩色轨迹线，精子轨迹图可以反白显示。仪器分析一个标本时间≤60秒。 3.精子形态学分析能够分析显示不低于20项形态项目，且形态学分析一个标本时间≤2分钟。可自动计算畸形精子指数（TZI）、精子畸形指数（SDI）、多重异常指数（MAI）。 4.精子DNA损伤分析自动识别计数精子数、有DNA碎片精子、无DNA碎片精子，识别结果符合率≥80%，精子DNA损伤分析一个标本的时间≤90秒。 5.设备能够实现视野的自动扫描和分析，能够自动采集精子图像和视频，可对精子图像进行文字及图形标注，以数据库方式管理病案文档及图像。 6.仪器恒温板温度应控制在37.0℃±0.5℃；仪器测量温度误差±0.2℃；实时显示恒温板温度；超过37.5℃或低于36.5℃，设备可提示异常报警。 7.精子计数池耗材可提供一次性和开放性两种耗材选择方式。 8.仪器精子浓度的测量误差在±10%以内。仪器测试范围：精子密度（浓度）：0-400×106/ml，精子活率：0-100%，形态正常精子率：0-100%，活动精子密度：0-400×106/ml。 9.灵敏度：密度（浓度）不低于95%，精子活率不低于90%，形态正常精子率不低于85%。 10.质量控制：可提供浓度质控标准物质。分析仪能进行95%可信区间检验，能自动保存精子浓度质控结果，绘制质控图曲线；支持视频录制，可对已录制视频载入并进行分析检测，质控结果能打印输出。 11.报告打印：可自定义报告检验输出项目。 12.结果显示：测试数据、图像、视频、设备状态、实时温度。 13.高清数码摄像机不低于190万像素。 14.仪器内置全自动扫描显微镜，具备明场与相差两种可切换光学模式，具备全自动扫描、全自动切换等功能； |
| 12 | 多光谱面部图像处理工作站 | 1 | 1.设备用途 满足疾病的检查需求，支持临床诊断、治疗跟踪及科研数据采集。 二、主要技术规格和功能 适用范围：多光谱面部图像处理工作站适用于皮肤图像的放大成像显示、处理、传输和存储数字诊断图像。 1、光源：日光、交叉偏振光、UV光（荧光）； 2、日光光源显色指数≥80； 3、日光光源色温：3000K-6000K,偏振光光源相关色温：3000K-6000K； 4、偏振光光源显色指数≥80； 5、荧光光源波长范围涵盖：350nm-400nm； 6、荧光受照面最大辐照强度：≥4.0w/cm²； 7、日光光源下，水平分辨率：≥600TVL,偏振光光源下，水平分辨率：≥600TVL； 8：仪器需具有自检功能，能提示启动完成； 9、具有下巴托、额架及图像定位配准功能，保证多次拍照过程中的头部位置的准确； 10、数值定量分析皮肤表面和皮下的真实状况； 11、显示患者肌肤质地，如皱纹、疤痕、色素痣、丘疹、血管、毛发等； 12、打印图文一体化报告，每个患者支持多个报告单打印，支持PDF格式的数字报告； 13、整机需采用的双台车配置，患者拍照时不影响医生操作； 14、拍照装置台车可电动升降，方便不同身高患者高效使用。 |
| 13 | YAG激光治疗机 | 1 | ### 设备用途：用于皮肤色素性疾病（如太田痣、黄褐斑、纹身等）及美容治疗。 二、主要技术规格和功能 主要技术参数 ### 1激光工作物质： 掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG激光器) ### 2激光波长：≥1064nm /≥532nm ### 3传输方式：≥6关节平衡锤式导光臂。 ### 4治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能 ### 5光斑直径：1064nm:2～8mm ### 532nm:1.5～6mm ### 6脉冲宽度：4ns/4ns+4ns／900ps～2.5ns ### 7终端单脉冲输出能量：1064nm：100mJ-1180mJ ### 532nm：5mJ-380mJ ### 8光路系统 ### 9重复频率：1～10Hz ### 10激光瞄准：≥650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调 ### 11冷却系统 ### 12控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存等功能。 ### 13安全保护功能。 ### 14 电源：AC220V/50Hz/10A。 |

二、资料要求：

1、公司营业执照

2、医疗器械经营许可证

3、医疗器械注册证（包括耗材注册证）

4、厂家授权书

5、厂家或上级代理公司的三证及医疗器械经营许可证；

6、法人代表授权委托书、法定代表人及委托人的身份证复印件；委托缴纳社保证明（半年以上）

7、医疗设备采购项目调研报名登记表，（包含产品技术参数及详细的配置清单、产品彩页、市场占有率等）见附件1

8、产品报价（包含所有耗材、试剂省平台采购编码及价格清单），参考附件2

9、产品安装场地等要求（请提供设备原厂家需求文件）

10、近两年内三级医院销售合同与发票复印件

11、用户名单、采购时间及联系人

12、提供企业信用报告复印件加盖公章

13、请按上述材料顺序进行装订，具体要求如下：①需包含目录及页码，且目录与正文页码需对应一致；②封面须由法定代表人或授权委托人亲笔签章，并加盖公司鲜章（复印章无效）；③材料首页需注明其在调研附表中对应的序号。

14、材料提交要求如下：①所有材料仅接受现场提交，且提交后不予退还；②第13项要求装订的材料，只需提交电子版即可（格式为PDF）；③附件1、附件2需单独封装在一起，且封装内同时包含纸质版和电子版，封装封面需注明公司名称、联系人及联系电话，并加盖公司鲜章。

说明：

1、提供的设备调研资料，必须明确品牌、型号规格、参数及功能描述、配置清单、价格、售后维保（含质保期、售后服务响应等）、耗材情况说明、近年来的成交信息（中标通知书或者合同）。

2、报价要求。以人民币报价（报价应包含货物、配件、包装、运输、安装、调试、检测、税金、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等所有费用）

3、整机产品如有配件，需要配件的清单名称、数量、单价，加盖公章。

4、本次调研仅用于技术参数收集及市场分析，不作为最终采购承诺；未按要求提交完整资料或超期报名者，视为自动放弃。

5、本次调研的用户需求为本项目的初步需求，采购人可依实际情况进行调整。

6、各供应商必须按调研文件如实制作方案并进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价。

三、报名方式：现场提交报名材料

四、报名时间：2025年8月21日——2025年8月28

工作日8:00—12:00,14:30—17:30

五、报名咨询：王老师， 0471——5323010

六、资料投递地址：呼和浩特市新城区健康街11号内蒙古自治区中医医院南院行政楼106室招标采购办公室

内蒙古自治区中医医院

附件1：

医疗设备采购项目调研报名登记表

| 基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |
| 供应商 | （加盖生产企业公章或生产企业授权报价企业公章） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 品牌 |  | 注册证规格型号 |  |  |
| 产品注册名称 |  | 注册证号 |  |  |
| 注册证上市时间 |  | 注册证到期时间 |  |  |
| 工作原理 |  | 适用范围/预期用途（按注册证填写） |  |  |
| 组成结构（请填写注册证上描述） |  | 标签铭牌上使用年限 |  |  |
| 产品信息 |  |  |  |  |
|  | 自身品牌及型号 | 对标品牌及型号1 （如有请根据实际情况填写） | 对标品牌及型号2 （如有请根据实际情况填写） | 对标品牌及型号3 （如有请根据实际情况填写） |
| 品牌及型号 |  |  |  |  |
| 本地区最低销售报价 |  |  |  |  |
| 基础参数 |  |  |  |  |
| 个性化（特有）参数 |  |  |  |  |
| 产品优势 |  |  |  |  |
| 市场占有率 |  |  |  |  |
| 内蒙公立医院代表性用户 |  |  |  |  |
| 标准配置 （填主要项目，详细参数及价格） |  |  |  |  |
| 加配项目 （填主要项目，详细参数及价格） |  |  |  |  |
| 售后服务、保修期 |  |  |  |  |
| 选配件（含报价） |  |  |  |  |
| 易耗品（含型号规格、报价、使用寿命） |  |  |  |  |
| 是否有耗材（耗材品牌、型号规格、单价、是否为专机专用） |  |  |  |  |
| 供应商承诺 | 本人已确认表中所列信息真实、准确、有效 供应商或委托代理人（签字并加盖公司公章）： |  |  |  |

附件2

报价承诺书

（厂家报价承诺书或厂家授权承诺书）

内蒙古自治区中医医院：

我公司参与贵单位的（项目名称：                 ），特做如下承诺：

- 我司承诺针对本次价格调研内容的报价不高于我司在内蒙古自治区范围内的销售价。

- 产品经销范围：

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产品价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品1 |  |  |  |
| 产品2 |  |  |  |
| 产品3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：如有选配，另附分项报价单。

特此承诺。

承诺人：（盖章）

日  期：