## Sheet1
设备参数统计清单
序号 | 设备名称 | 参数
1 | 宫腔镜 | 1.主体镜工作长度： 205mm±3%、视向角30°±5°、视场角60°±15%； 2.内窥镜分辨率≥9.361p/mm，内窥镜照度＞1500 lx。（工作距离为10mm时）。 3.内窥镜镜体采用进口医用不锈钢材质，带有方向标。 4.内窥镜采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥，使用寿命更久；新型光学系统，柱状晶体排列技术。 3.持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅。 4.内窥镜与鞘套一体化设计，无需反复拆卸，镜子不易受损。 5.进出水通道可360°旋转，防止水路管缠绕。 6.消毒灭菌：满足高温高压方式或过氧化氢低温等离子灭菌方式
2 | 射频等离子体手术系统 | 临床用途：用于妇产科子宫肌瘤、息肉，粘膜下肌瘤、子宫纵膈、宫腔粘连等宫腔疾病。 一、主机（一套） 1、要求为射频等离子体手术系统，提供国家药监局认定的注册证为依据； 2、制造商须在中国境内注册并在中国本土生产； 3、二种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)； 4、一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏； 5、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小； 6、能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8； 7、工作频率技术参数：工作频率100kHz±10kHz； 8、输出模式：等离子输出：≥10档可调； 9、工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）； 10、整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W； 11、 制造商为国家医疗等离子体行业标准制定者之一； 二、电切镜：（一套） 1、镜子：12°蓝宝石镜，Φ4mm； 2、手柄：被动式操作器； 3、内鞘：≤24Fr； 4、外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关；
3 | 腔镜灌注泵 | 一、主机 1.灌注泵为开放式加压装置，在手术过程中液体介质及清洗液简单方便； 2.采用步进电机驱动运行，设备运行时平稳、噪声小； 3.工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作； 4.当压力回复正常时仪器将自动进入正常工作状态，控制装置安全可靠 5.压力设定范围15mmHg~400mmHg，流量设定范围0.1-1L/min，数字显示连续可调，可根据实际工作需要任意改变设定值； 6.灌注泵具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。 技术参数： 电源:交流220V ±22V 50Hz ±1Hz 输入功率：100W+25W 设定压力范围:15mmHg-400mmHg（2Kpa～53.3Kpa） 流量设定范围:0.1-1L/min（误差±30%） 压力调节步长：1mmHg（0.1Kpa） 流量调节步长：0.1L/min 设备安全分类型:1类BF型应用部分 运行方式:间歇加载连续运行 噪 声:≤50dB(A) 应符合GB9706.1-2007标准要求。
4 | 自动蜡饼机 | 1.仪器组成：由饼箱、托盘、石蜡、控制系统组成。 2.自动化蜡，自动消毒，自动降温，自动成饼。 3.具备高温消毒方式。 4.电源功率：220VAC±10% ，50HZ。 5.温控范围：30-95℃ 。 6.托盘数：60盘（托盘尺寸35×30cm，±2cm）。 7.托盘内径垂直高度：>2.5cm，以防溢蜡。 8.控制方式：自动24小时控制，任意分六时段设置时间和温度，周末休息设定。 9.安全功能：防漏电保护，过热自动断电。 10.外形尺寸要求：宽度：<80cm（蜡疗室门宽80cm)。 11.制饼时间：1-2小时。
5 | 脊柱内镜手术系统 | 一、椎间孔镜 1、视向角≥30°，视场角≥75° 2、有效工作长度＜182mm 3、内窥镜具有的手术器械进出通道直径≥3.7mm 4、灌注和吸引通道各1个 二、细齿扩孔钻 1、长度＞170 mm，内径≥6.5 mm，外径＜8.0 mm 三、U型工作套管 1、工作长度≥156mm，外径≥7.5mm 2、后端带把手，可以锁紧 四、T型工作套管 1、工作长度≥156mm，外径≥7.5mm 2、后端带把手，可以被锁紧
6 | 立式高压灭菌器 | 1.容积：≥ 75L 2.功率：≥ 4700w 3.提篮数：≥ 2 4.使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min 5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。 6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 8.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。 9.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。 10.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。 11.微电脑控制，具有器械、包装器械、橡胶、敷料四项固定程序，一项自定义程序。 12.设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 13.灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。
7 | 全功能综合技能训练及考核全身模拟人 | 1、模型为高仿真成人全身模型，以真人为模板采用高仿真的技术，优质高分子材料，模具浇注成型。 2、全身仿真皮肤触之柔软、手感逼真。 3、模型全身具有高仿真骨骼，设有人体不少于206块骨。骨骼的体表标志清楚、准确、方便取穴。 4、可进行多种针刺方法的训练，针刺时手感逼真。 5、设有针灸学规定的人体各十二经309个及督脉任脉53个穴位，常用经外奇穴38个。设有针刺点位不少于670个。 6、穴位自动显像：采用先进的穴位隐性标记方法，可在训练和考核中根据教学需要有选择性的采用特殊光源照射，穴位自动显像，可对穴位进行定位监测判定针刺效果。 7、可进行全身各种穴位及针刺的示教、训练及考核。 8、可进行全身各种穴位艾灸：艾柱灸至少包括直接灸、间接灸（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸）及艾条灸的训练及考核。 9、可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核。
8 | 双极电切镜 | 一、内窥镜 1、基本参数 视场角：≥65° 视向角：12° 工作长度：280mm 最大插入部外径:4mm 设计光学工作距d0:20mm 视场中心角分辨力:3.0C/(°) 有效景深范围:3mm~100mm 单位相对畸变VU-Z的控制量:-18% 2、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。 3、目镜罩能与国际标准C式卡口配套。 4、可配套OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI、STRYKER等品牌的导光束。 5、支持低温等离子灭菌。 6、镜体前端嵌有蓝宝石耐磨。 二、外鞘、内鞘、工作把手、手术电极 1、尺寸参数 外鞘:工作长度200mm;最大插入部外径26Fr 内鞘:最大插入部外径24Fr
9 | 超声手术刀系统 | 1.配备于手术室等科室。 2.主要用于腹腔镜、胸腔镜、小切口辅助及传统开放术式等手术的切割与止血以及软织组的处理。 3.主要功能及参数： （1）同时具有分离、切割、止血功能； （2）切割和止血可同步进行，缩短手术时间； （3）刀头夹持力强； （4）切割速度快； （5）开机应自动完成设备自检，使用过程中若设备故障能自动提醒； （6）设备配套使用的一次性超声刀具必须是医保集采中选产品。
10 | 医用升温毯 | 产品用途：主要用于对人体体表体温进行加温，维持患者体温。 1.设备配置要求；主机1台，台车1台，加温垫2张。 2.技术参数 （1）主机为微电脑智能温控系统，可识别显示每个通道接入的毯垫名称并恒温控制。 （2）主机具有双路输出功能，可同时连接至少两个毯垫，并分别独立控温。 （3）主机具有WiFi联网功能，可无线连接体温管理系统。 （4）彩色液晶显示屏，应显示：接入的毯垫中文名称，毯垫编号，设定温度，实时温度，加温时间，网电源接入指示，电池电量指示，无线网络连接指示。 （5）主机具有故障报警保护，至少包括；加热回路故障报警、传感器故障报警、插头脱落报警。 （6）温度误差：温度指示与接触表面温度误差：≤±0.7℃。 （7）温度安全性：可设置温度范围 30-40℃，监测精度±0.1℃。 （8）主机具有双重独立超温报警保护装置：体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出。
11 | 医用输血输液加温器 | 技术要求： 1.主机结构具有支架提手，方便移动和固定加热。包括一体化加温加压舱室和柔性可延伸包裹式加热管，可全路径隔绝外界环境温度影响，热量不流失. 2.加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失。 3.温度可调范围： 32℃~42℃，连续可调，增率0.1℃，控温精度为0.1℃。 4.显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置彩色显示屏，尺寸≥80*90mm。 5.机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障；直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材。 6.安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常；超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温。有输血加温定时保护功能。 7.加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制；预热时间：从20℃-36℃小于2分钟。 8.加温管尾部开口≥45°。
12 | 粉碎机 | 1、电压：220V/380V 2、功率：≥5500w 3、生产能力：≥100kg/h 4、转速：≥3800r/min 5、细度/筛网：20-200目 6、生产过程中无粉尘飞扬，自带除尘机组 7、制冷：风冷、水冷、制冷 8、适用中药材质： ①根茎类、矿物类、果实种子类、花叶类、菌藻类可直接粉碎 ②高油性、粘性大、高纤维、韧性强、糖分高的药材，干燥后与其他药材混合后也可粉碎
13 | 高效浓缩机 | 1、电压： AC220V 2、容量：≥60000ml 3、功率：≥9600W 4、浓缩量：≥12000ml/h 5、真空率： -0.09Mpa 6、具有低温浓缩功能，适用于特殊药材(含有热敏易挥发成分)的浓缩。 7、具有自动报警提示功能。 8、采用大功率双简加热、抽真空及水冷凝冷却系统(水冷式冷却方式，进水温度自动控制) 。 9、防止浓缩液有效成分流失，保证浓缩效率。 10、采用触摸屏控制，全新设计操作界面。 11、具有自身过热保护防高温和防干烧功能，自我诊断功能。 12、可配膏体包装机。 13、具有自动消泡功能。
14 | 拼装式热风循环烘箱 | 一、主机 1.主体材质为304不锈钢 2.设备可拼接，拼接后可放入长宽为4×2.7m，高度为2.2m的房间，拆开后所有配件须能通过0.75m宽1.9m高的门。 3.箱体内部可一次性放入48个不带孔的烤盘，烤盘尺寸为640mm×460mm。 4.设备可调节的温度范围：室温~120℃，实际温度误差范围为设定温度值±1℃，空载升温时间：室温升至120℃用时≤30分钟。 5.箱内温度达到设定值后，任意取样点测试温度误差±2℃，保证热风温度均衡，物料可以烘干速度一致。 6.能定时关闭，可调整时间长度为240个小时，要求有小时按键，按一次调整一小时，有分钟按键，按一次调整10分钟，按键为机械按键。 7.烘干原理为热风循环，循环风机功率0.4~0.55kw/台，风机台数为2台。 8.加热方式为电加热，电加热功率：13~17kw 9.散热面积：大于20㎡ 10.烘箱内有效体积：≥2.5m³ 11.排湿风管长度≥5m，配备排湿风机一台，排湿风机功率≥0.5kw
15 | 生化培养箱 | 1.容积：150L 2.使用温度范围：0-60℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃ 5.温度分布精度：±1.5℃ 工作环境温度：+5～30℃ 6.内装：镜面不锈钢板 7.额定功率：≥450W 8.压缩机：风冷密闭压缩机 9.制冷剂：R134A 、加热器：不锈钢加热管，可满足不同菌种培养所需的温度要求，如环境过热过热时可通过制冷加热实现温度精准控制。
16 | 医用冷藏冷冻箱 | 1、样式：立式，双门双室。 2、有效容积≥280L。 3、其中冷藏室≥185L，冷冻室≥95L。 4、温度范围：上室：2~8℃ , 下室：≤-10~-26℃ , 显示精度≤1℃。 5、冰箱调节精度≤0.1℃。 6、采用双压机独立双系统：冷藏室和冷冻室可独立控制、运行， 其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用，两个空间都可 以根据实际需要单独关闭和开启。 7、冷藏室温度波动度≤2℃。 8、冷冻室温度波动度≤3℃。 9、完善的声光报警功能：可进行冷藏室开门报警、高温报警、 低温报警、环温报警、传感器故障报警、等故障报警。