## Sheet1
内蒙古自治区中医医院 医疗设备市场调研明细表
| 名称 | 数量 | 基本参数要求
1 | 动态心电图系统 | 5 | 一、动态心电记录仪参数 1.电源：DC 1.5V，1 节AAA 电池； 2.记录时间：连续记录72小时以上数据监测； 3.小巧轻便（带电池）； 4.心电示值误差±5%； 5.导联(通道)：软件同时兼容纳至少两个3/12导联记录盒； 6.频率响应：0.05～65HZ； 7.记录方式：全信息无压缩； 8.输入阻抗：≥30MΩ； 9.增益：5、10、20、40mm/mv； 10.共模抑制比：≥100dB； 11.采样率：128-1024次/秒/通道； 12.显示：LCD显示文字和波形，支持中文； 13.转换精度：12或16位或24位； 14.实时时钟：年、月、日；时、分、秒； 15.数据接口：SD卡； 16.存储介质：Flash卡； 17.有抗干扰性能； 18.打印机:≥2台； 19. 工作站:≥2套。 二、分析软件功能 1、模板分析功能 1.1.根据病人实际波形逐条进行模板分类, 所以模板数目因人而异, 而非固定, 确保异常波形疏而不漏, 使心律失常分析更加细致准确。 1.2.图形学再分解，可对形态相同，定义不同的心搏进行再分类及定义编辑。 2、智能化室上性早搏分析, 具有专业分析工具 医生可根据N-N 间期比例直方图，配合同步SVE事件回顾及心电条图, 根据病人实际波形随时确认并调整提前量，使室上早搏分析更加准确快速。 3、自动及手动房颤房扑分析, 具有专业分析工具 3.1.可用区域划分的方法手动做阵发性房颤及房扑的分析，编辑方便，某一时段出现伪差也可用这种方法编辑。 3.2.采用自动房颤检测功能，提高阵发性房颤编辑的效率。 4、起搏器分析功能 可做真正的起搏器分析，根据起搏参数统计起搏失败、输出失败、感知过度、感知失灵，独立起博通道。 5、ST段高分辨率波形测量功能 5.1.在完成心律失常编辑后，对正常QRS波做实时高分辨率波形测量，保证测量的准确性。 5.2.测量点可根据波形手动调整，更进一步保证测量的准确性。 6、条图编辑功能 灵活的条图编辑功能，人工参与程度高。 7、事件分析及定义 对传导阻滞及暂停的事件可通过定义R-R 及N-N 间期(例如大于2000ms), 快速统计所有相关事件。 8、提供多种分析工具及测量工具 8.1.心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值, 为医生提供最直接的间期分析。 8.2.提供角规测量功能, 医生可实时测量任一间期。 9、打印功能 全面支持打印御览，打印网络及光盘刻录系统,彩色打印与纵向即时打印。 10、心电数据管理 holter数据可输入网络心电信息系统，实现网络共享及无纸化办公。 11、分析时间 单通道分析 ≤13秒；多通道分析 ≤30秒。 12、直方图 将24小时的RR间期直方图，用不同的颜色进行显示，可以选择，任何时刻任意RR间期的QRS，进行快速编辑。 13、反混淆 二次归类自动反混淆，与图形叠加反混淆。 14、心率趋势图 以时间为横轴，心率值为纵轴，将一段时间内的心率数据以曲线的形式呈现出来。 15、直方图编辑方法 手动选择指定时间，指定RR间期范围内的QRS，对QRS的属性进行编辑。 16、多通道分析 多通道分析 ，选中的三个通道，即使只有一个通道有QRS，系统也不遗漏。 17、QRS批量智能插入 对于所有通道都为直线的区域，能够根据智能插值算法，动态批量插入QRS。 18、远程动态心电网络 提供院内动态心电设备互联,院外远程会诊网络系统。 19、心率变异性分析 分析准确，提供时域及频域变异分析。 20、散点图 提供整体散点图反向混沌技术，时间分段散点图技术，分时散点图技术。 21、报告自定义功能 可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印，配适配打印设备。 22、用户管理 支持医生数字签名，支持多医生登陆密码设置，提高安全性。 23、联网功能 可与医院HIS、PACSS系统及第三方系统进行对接，能正常采集医院现有设备数据并进行分析，一年及以上质保。
2 | 上下肢运动训练车（重症康复用） | 1 | 1、由上肢和下肢训练系统两部分组成，双电机设计，既可实现上下肢独立运动训练； 2、康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度90 ° , 误差： ±5%；上肢训练工作臂、显示屏水平调整角度 180 ° , 误差： ±5%。 3、康复机高度调节范围 90-100cm，误差±10%，满足不同身高患者选择最佳高度进行训练； 4、根据患者的小腿长，调节支架长度，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾； 5、10 寸彩色触摸屏，操作精准，显示直观，可联网设置操作； 6、实现主动，被动，主被动、助动运动模式训练，适合各种肌力等级的患者的治疗； 7、设备智能检测患者肢体用力情况，根据患者用力程度，主动模式或被动模式自动切换； 8、帮助肌力极低患者做主动运动； 9、肌张力实时显示、痉挛识别及缓解、可调节痉挛缓解速率； 10、痉挛识别灵敏度 10 级可调，设备可智能识别痉挛，在训练过程中，系统自动辨别痉挛，保护患者训练安全； 11、根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性； 12、实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性，减少治疗枯燥性提高病人参与训练的主动性和兴趣； 13、训练时间 1~99min 可调； 14、被动运动中，康复机速度可调，范围 1-60r/min。启动前，速度设定不能超过 30r/min。； 15、阻力值多档可调，运动速度可调，运动行程可监测； 16、训练过程中，方向可转换，满足不同方面的训练； 17、智能反馈训练系统，实时记录训练信息，训练评估，直观地显示出治疗效果训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据； 18、开机时，设备自动检测运行；具有紧急停止装置，训练中设备运转异常或使用者出现异常时，按下“急停 ”按钮停止工作，防止患者受到伤害。具有专利及国家二类医疗器械注册证。 19、设备可导出患者训练数据； 20、设备具有蓝牙连接功能，可通过蓝牙和心率传感器连接，训练过程中实时显示心率值。
3 | 吞咽障碍治疗仪 | 1 | 1.主机重量≤180g; 主机尺寸：135×65×23mm, 允差± 10mm;OLED屏。 2.独立通道输出。 3 .采用内置环保锂电池，TYPEC 充电端 口，可 重复充电使用，电池容量≥600mAh, 充满电可持 续使用≥4小时；支持充电器输出。 4.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件 程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。 5.低电量报警提示功能。 6.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护(电极脱路或未连接电 极具有提示),具备双重电流保护、短路保护和电极脱落检测提示功能。 7.治疗模式：连续脉冲治疗模式。 8.电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线。 9.输出波形：双向方波。 10.反馈阈值：10 μV～1000 μV。 11.分辨率(测量灵敏度)：≤2 μV。 12.系统噪声： ≤1 μV。 13.通频带：通频带20Hz～500Hz。 14.差模输入阻抗： ≥5MΩ。 15.共模抑制比： ≥100dB. 16.频率：2Hz～100Hz 可调。 17.脉冲宽度：50 μs-450 μs 可调。 18.输出峰值电流：0～60mA 可调，0～5mA, 级 差 1mA;5mA～20mA,级差0.5mA;21mA～60mA; 级差0.1mA。 19.电刺激模式脉冲串持续时间：1s～100s, 允差±0.05s 或允差±10% 20.电刺激模式上升时间 (RU) 与下降时间 (RD) 之和不大于脉冲串持续时间，允差±0.05s 或允差±10%取大值。 21.触发延时时间：0.1s～4s 可调，级差0.1s。 22.治疗时长：1min～120min 可调，步进为1min。 23.工作模式至少应包括4种：表面肌电检测模式、触发电刺激模式、 电刺激模式、生物反馈训练模式。 24.表面肌电检测：可以评估放松、收缩状态下的肌力值。 25.触发电刺激：可采集并量化表面肌电信号， 当肌肉激活状态达到目标 阈值时，启动相匹配的激励性电刺激。 26.电刺激模式：连续脉冲治疗模式，参数可调(脉宽、频率、上升时间、 下降时间、维持时间、断电时间等)。 27.多媒体反馈训练：可与 APP 连接进行互动治疗，≥6款游戏，提供客观量化评估指标，记录肌肉激活状态及进行纯主动训练，通过多媒体 游戏进行训练。 28.蓝牙4.0技术输出程序，主机与平板通过蓝牙无线连接； 29.生物反馈训练模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌 电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。 30.软件控制程序具有数据存储功能(处方管理)。 31.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到平板电脑上。 32.电极片：蝶形电极片、 圆形电极片，具备医疗器械备案凭证。
4 | 肠镜 | 1 | 一、主要技术规格和功能 1、电子下消化道内窥镜要求： 1、视场角≥170°； 2、头端部外径≤11.5mm； 3、主软管外径≤11.5mm； 4、景深：2-100 mm； 5、弯曲角度上≥180°下≥180° 左≥160° 右≥160°； 6、钳道孔径≥3.2mm； 7、工作长度≥1350 mm； 8、电气插头 ：全防水设计，表面无金属触点； 9、支持一键式热插拔； 10、与主机无线供电；（提供加盖产品生产厂家公章的投标产品彩页或技术白皮书或检验报告或医疗器械产品注册证等证明材料佐证） 11、内镜与主机采用激光传输：视频信号激光传输，高速率的传输 、抗干扰能力强； 12、需与科室现有主机设备匹配、兼容。
5 | 全自动（智能）艾灸仪 | 1 | 1、艾灸方式：明火无阻隔艾灸，实现艾条光能和热能直接作用于人体穴位 2、艾灸动作传动：设备支持≥6轴传动，各轴运动组合可实现在三维空间中灵活达到不同位置及姿态 3、艾灸手法：可实现悬停灸、回旋灸、雀硺灸、往复灸及循经灸等艾灸手法 4、艾灸模式：设备有自动艾灸、辅助艾灸两种工作模式，自动艾灸模式下支持的艾灸穴位包含躯干及四肢，辅助艾灸模式下不限制被艾灸人姿态，可选择躺式及坐式艾灸 5、自主定穴：针对每个穴位位置，艾灸时夹具头会自动跑到预设穴位位置，然后用户可利用激光红点来微调夹具头位置，实现自主定穴，定穴范围为预设穴位位置±500mm范围可调 6、艾灸方案制定：用户可自由设定艾灸的穴位、灸法、时间等参数，单套餐可设置的穴位数量≥20项、单穴位艾灸时间最高60min最小1min，穴位时间修改单次步进1min 7、设备噪音：设备正常使用噪音≤60DB，瞬时噪音不超过70DB 8、艾灸温度控制：穴位表面和艾灸头燃烧点的距离可调节范围40～145mm，温度范围大致50～38℃，可通过平板或蓝牙手柄实时调节，单次步进5mim 9、艾灸默认高度设置：可调节套餐穴位初始艾灸高度，可调节范围为40～145mm，温度范围大致50～38℃。 10、近距安全防护：设备具备高精度激光距离传感器，当检测到被灸面和艾灸头距离＜15mm时，艾灸头抬起并提示操作人员 11、自动擦灰功能：设备具备自动擦灰功能，实现艾条自动擦灰及艾灰的储存，单次可储存≥6根4*10cm艾条艾灰 12、擦灰时间间隔：1-12min，用户可自由设置擦灰间隔 13、除烟除味功能：设备内配有高温催化型净烟仪，将艾条燃烧产生的艾烟进行二次高温燃烧催化，净化艾灸环境 13、碰撞检测：设备机械臂具备碰撞检测功能，当机械臂或者艾灸头收到超过设定范围力时能停止工作，最大受力75N设备能够自动停止，防止二次伤害 14、机械臂运作精度：设备正常艾灸时，确保艾灸效果和安全，机械臂运作中距离控制精度误差≤1mm 15、机械臂累计误差：设备长时间艾灸后，确保艾灸效果和安全，机械臂运行距离的累计误差≤2mm 16、复位功能：正常艾灸过程中，按下设备前端的按钮灯，设备会自动回到安全位置 17、断电保护：当设备正常运行期间发生意外断电时，机械臂能直接锁死保持原状不掉落 18、开关机视觉判断：设备开关按钮及设备前部按钮灯，在设备通电时会自动亮起，以免用户不清楚设备是否正常开关机，当按钮灯常亮设备可以开始艾 19、平板显示器≥10寸 20、软件终身免费升级。
6 | 胃镜 | 1 | 一、主要技术规格和功能 1、电子上消化道内窥镜要求： 1、视场角≥145°； 2、头端部外径≤9.7mm； （提供加盖产品生产厂家公章的投标产品彩页或技术白皮书或检验报告或医疗器械产品注册证等证明材料佐证） 3、主软管外径≤9.6mm； 4、景深：2-100 mm； 5、弯曲角度上≥210°下≥90° 左≥100° 右≥100°； 6、钳道孔径≥3.2mm； 7、工作长度≥1090 mm ； 8、电气插头 ：全防水设计，表面无金属触点； 9、支持一键式热插拔； 10、与主机无线供电；（提供加盖产品生产厂家公章的投标产品彩页或技术白皮书或检验报告或医疗器械产品注册证等证明材料佐证） 11、内镜与主机采用激光传输：视频信号激光传输，高速率的传输 、抗干扰能力强； 12、镜体操作部具有≥5个自定义按键。 13、需与科室现有设备主机相匹配、兼容
7 | 熏蒸治疗机 | 1 | 设备参数： 1、工作条件： a）环境温度：5℃～40℃； b）相对湿度：10%～80%； c）大气压力：700hPa～1060hPa； d）电源要求：AC 220V±10% 50Hz±2%； e）输入功率：1800VA； 2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 3、容量：单缸容量≥1.5L； 4、双缸双喷头设计，配合药缸可同时治疗两个病人； 5、超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作； 6、药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题； 7、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示； 8、预热及治疗功率1、2、3、4 档可调，其中1 档最小，4 档最大； 9、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%； 10、药液加热到95℃时间≤15min； 11、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定； 12、治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%； 13、在非治疗及预热状态可进行排液操作； 14、包含嵌入式软件，《计算机软件著作权登记证书》（证书号：软著登字第1349414号） 15、防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴，避免烫伤病人； 16、可承压的复合水箱，解决传统压力锅无法判断内部水量，易损坏的问题，降低管道堵塞的概率，避免喷漆中的冷凝水烫伤病人。
8 | 冲击波治疗仪 | 1 | 1.性能参数： 2. 能量形式：电磁聚焦式，聚焦稳定、不用频繁更换电极。 3.彩色触摸屏配合一键飞梭式强度调节旋钮，治疗中可实时调节参数。 4.能流密度范围：0.01~0.35mJ/mm²，可随能级自适应调节； 5.能量等级不少于20级，覆盖低中高能量，可同时满足对表浅部位和深层次部位的治疗。 6.焦区大小：径向宽度≤10mm；轴向长度≤40mm； 7.脉宽≤3μs 8.治疗深度：0~70mm； 9.输出频率：0.5~12Hz可调，步长为0.5Hz，宽频输出，体感更佳； 10.冲击次数：100~9900次可调，步长100次； 11.水囊式治疗头，触感柔软，水囊高度三档可调； 12.具备联网功能，实现向管理系统上传或接收数据，方便医院进行信息管理； 13.具备自定义方案库：可储备≥10000 个治疗方案。 14.设备主机重量≤25Kg 15.治疗手柄带有控制按键，方便调节 16.设备主机显示屏尺寸10.1英寸 17.具有封闭水循环冷却系统，过热保护功能 18.预设参数要求具有可预设冲击波数，启动后可倒计数，当达到预设值时，自动停止发射冲击波 19、治疗过程中能显示累计治疗能量、剩余次数、能级、频率等信息
9 | 微创诊疗系统 | 1 | （一）内窥镜及手术器械 1.微创针(刀)镜鞘套(中长)1支 ：Φ4.0±0.5mm×179±5mm，带闭孔器； 2.微创光镜(中长)1支：0°,Φ2.7±0.5mm×175mm±5mm； 3.微创针(刀)镜鞘套1支 ：Φ4.0±0.5mm×103±5mm，带闭孔器； 4.微创光镜1支：0°,Φ2.7±0.5mm×110mm±5mm； 5.连接器2支：与光镜配套； 6.组织抓取钳（短）1把：Φ2.5±0.5mm×130±5mm，四爪； 7.组织腔隙支撑钳1把：Φ3.0±0.5mm×180±5mm； 8.标本取留钳1把：Φ3.5±0.5mm×180±5mm； 9.可调刮匙1把：Φ3.0±0.5mm×150±5mm，0°～90°； 10.吸刮匙1把：Φ4.5±0.5mm×150±5mm； 11.微创组织咬钳（左曲）1把：Φ3.0±0.5mm×125±5mm，15°左弯； 12.微创组织咬钳（右曲）1把：Φ3.0±0.5mm×125±5mm，15°右弯； 13.微创定距分离刀1把：Φ2.5±0.5mm×140±5mm，平口刀，直型； 14.组织剪切刀1把：Φ3.5±0.5mm×120±5mm，头部Φ4.5mm。 （二）拔松针 1.针刀镜切入扁刀（大）1支：Φ3.0±0.5mm×150±5mm； 2.针刀镜切入扁刀（小）1支：Φ2.0±0.5mm×130±5mm； 3.针刀合体剥离刀(中锋-探针)1支：Φ1.5±0.5mm×252±5mm； 4.针刀合体剥离刀(偏锋-探针)1支：Φ1.5±0.5mm×252±5mm； 5.套剥穿刺扩张针1套：Φ3.5±0.5mm； 6.引流灌洗穿刺针1把：Φ2.5±0.5mm×60±5mm； 7.剥离针（弧形口）1支：Φ2.5±0.5mm×120±5mm；； 8.剥离针（圆钝口）1支：Φ3.0±0.5mm×120±5mm；； 9.剥离针（锥口）1支：Φ2.5±0.5mm×120±5mm； 10.剥离针（斜锥口）1支：Φ2.5±0.5mm×120±5mm，15°弯； （三）剥离器 1.平口刀2支：Φ1.0±0.5mm×70±5mm 2.平口刀1支：Φ1.5±0.5mm×80mm±5mm； 3.平口刀1支：Φ2.0±0.5mm×130mm±5mm； 4.分离针2支：Φ1.0±0.5mm×70mm±5mm； 5.分离针1支：Φ1.5±0.5mm×80mm±5mm； 6.分离针1支：Φ2.0±0.5mm×130mm±5mm； 7.圆口针1支：Φ2.0±0.5mm×40mm±5mm； 8.圆口针1支：Φ2.5±0.5mm×50mm±5mm。 （四）光学影像部分 医用一体化内窥镜摄像系统1套： 1.显示模块： 1）21～24英寸医用高清LED监视器； 2）显示分辨率：1920 x 1080P或1600 x 900P； 3）对比度：≥800：1； 4）亮度：500~1000nit； 2.摄像模块： 1) 感光芯片：1/1.8吋/2.8吋 逐行扫描 全高清CMOS传感器； 2) 分辨率：1920 x 1080P或1600 x 900P； 3) 扫描帧率：45～60帧每秒； 4) 最低照度：≤0.5Lux； 5) 电子快门：1/50 ～ 1/50,000s； 6) 白平衡/背光补偿：自动 7) 视频输出模式：HDMI实时二次输出/网络输出； 8）光学接口（镜头）：标准C接口，自动调焦；F32； 9）主要功能： 具有图像增强功能； 具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及调节功能； 具有遥控功能及全高清图像录制、播放、存储功能。 3.医用LED冷光源 1）功率：≥60W； 2）色温：5000K～7000K； 3）照度：≥700000Lux； 4）显色指数：＞90； 5）调节模式：连续无级可调； 6）工作寿命：≥20000小时 4.录制存储模块 1）移动存储介质：移动接口； 2）录制格式：MPEG或MPEG4或WMV或ASF； 3）抓拍图片格式：JPEG； 4）操作：支持图像冻结； （五）图像处理中心 1.管理软件1套 1）高清图像采集（EEScreen、PNG）；智能图像编辑软件、高清视频动态缩放功能； 2）动态录像、抓拍输出功能；病例登记、编辑、查询、统计管理功能；硬件加密功能。 2.医用工作站1套 1）承载工作管理软件，存储器容量400G或以上，支持网络功能； 2）具备高效率的打印功能。 （六）辅助设备 1.设备台车1台：标准四层台车； 2.精密设备转运箱1只：铝塑彩板材质，防震、防撞； 3.内窥镜消毒框1只： 不锈钢（或铝合金）材质，防震、防撞； 4.器械消毒框1只：不锈钢（或铝合金）材质，防震、防撞。 （七）医用加压器1套 1.电源：AC220V±22，50Hz±1Hz； 2.功率：48～52VA； 3.正压范围：10～50Kpa;负压范围：-10～-50Kpa； 4.最大冲洗量：≥1000ml/min； 5.最大吸气量：≥1500ml/min； 6.输液瓶定位托件1件； 7.吸引瓶定位托件1件； 8.排液针1根：185ml； 9.插入式、纳入式接头1+2件：负压、正压； 10.空气过滤器2件； 11.医用硅胶管1套：3～5m； 12.吸引瓶：1500ml～3000ml。 （八）术后防粘连设备 -“热砭”电动拔罐器1台 1.输入电源：AC220V±22，50Hz，200VA；输出：DC24V，2A； 2.压力调节范围：-10Kpa～-65Kpa；调节幅度：±1 Kpa；温度调节范围：35℃～51℃；调节幅度：±1℃；时间调节范围：1～30min；调节幅度：±1min； 3.恒温恒压自动控制功能，计时和提醒功能。 4.砭石拔罐器 砭石拔罐器大号2只（平口、曲口各一只），外径为：64.5±2.5mm； 砭石拔罐器中号2只（平口、曲口各一只），外径为：53.0±2mm； 砭石拔罐器小号2只（平口、曲口各一只），外径为：40.5±1.5mm； 5.气电导管2根：线缆长度≥1500mm；线缆结构：气电一体，屏蔽线。
10 | 射频等离子系统 | 1 | 临床用途：用于妇产科子宫肌瘤、息肉，粘膜下肌瘤、子宫纵膈、宫腔粘连等宫腔疾病。 一、主机（一套） 1、要求为射频等离子体手术系统； 2、二种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)； 3、一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏； 4、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小； 5、能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8； 6、工作频率技术参数：切割/凝血工作频率100kHz±10kHz； 7、输出模式：等离子输出：≥10档可调； 8、设备使用年限：≥7年； 9、完全适配市场现有进口及国产主流设备。 二、电切镜：（一套） 1、镜子：12°蓝宝石镜，Φ4mm； 2、手柄：被动式操作器； 3、内鞘：24Fr； 4、外鞘：26Fr，带进、出水通道和控制开关； 三、手术电极 1、能适配100KHZ等离子体手术系统。 2、电极为正负极一体化设计，连接导线直接与主机连接即可工作。 3、多电极可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。 4、电极有可重复使用环状电极、铲状电极、钩状电极、滚状电极等型号，能满足临床不同应用。
11 | 宫腔镜 | 1 | 一、总体要求 适用范围：产品供临床检查子宫腔内疾病和治疗时用。 二、镜体基本信息 1.主体镜工作长度： 205mm±3%、视向角30°±5°、视场角60°±15% 2.内窥镜分辨率≥9.361p/mm，内窥镜照度＞1500lx。（工作距离为10mm时）。 3.内窥镜镜体采用进口医用不锈钢材质，带有方向标。 4.内窥镜采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥，使用寿命更久；新型光学系统，柱状晶体排列技术。 3.持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅。 4.内窥镜与鞘套一体化设计，无需反复拆卸，镜子不易受损。 5.进出水通道可360°旋转，防止水路管缠绕。 6.全自动磁片闭合操作通道，喇叭型器械插入口。 7.诊断—治疗一体，镜体头端无创设计，最大插入部外径≤6.0mm 8.消毒灭菌：满足高温高压方式或低温等离子灭菌方式 9.完全适配市场现有进口及国产主流设备。 三、器械部分： 1、器械工作长度：400mm、器械直径：2.0mm。 2、器械可360度旋转。 3、器械可拆卸分为钳杆和手柄。
12 | 腔镜灌注泵 | 1 | 主机 1.灌注泵为开放式加压装置，在手术过程中液体介质及清洗液简单方便； 2.采用步进电机驱动运行，设备运行时平稳、噪声小； 3.工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作； 4.当压力回复正常时仪器将自动进入正常工作状态，控制装置安全可靠 5.压力设定范围15mmHg~400mmHg，流量设定范围0.1-1L/min，数字显示连续可调，可根据实际工作需要任意改变设定值； 6.灌注泵具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。 技术参数： 电源:交流220V ±22V 50Hz ±1Hz 输入功率：100W+25W 设定压力范围:15mmHg-400mmHg（2Kpa～53.3Kpa） 流量设定范围:0.1-1L/min（误差±30%） 压力调节步长：1mmHg（0.1Kpa） 流量调节步长：0.1L/min 设备安全分类型:1类BF型应用部分 运行方式:间歇加载连续运行 噪 声:≤50dB(A) 应符合GB9706.1-2007标准要求。 二、附件——传感输液器 产品特点： 1、整体采用符合医疗器械要求的材质； 2、适用于高温高压方式灭菌（塑料针除外）； 3、适用于低温等离子方式灭菌； 4、输液袋插拔更加方便，快捷； 5、传感器可与wolf灌注泵互换； 6、胶膜拆装更加方便； 7、提高输液器液体流量； 8、双针接口，方便更换输液袋； 9、采用保护盖结构，防止清洗及消毒时胶膜丢失。
13 | 空气压缩机 | 1 | 1.用途：用于配合脉动真空灭菌器使用，保障灭菌器气动阀正常开启。 2.启动压力：≥5.5bar； 3.气流量：≥75L/min； 4.储气罐容量:≥38 L。 5.噪音：≤75dB 6.空气输出洁净度：无油、无水、无杂质
14 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 1.总容积：≥225L 2.使用寿命：≥11年 3.腔体结构及材质：腔体结构为矩形，厚度≥8mm 4.门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门。 5.门板加热功能：加热膜数量≥2个 6.门板温度控制探头数量：≥1 7.门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降。 8.门材质：采用优质铝合金，厚度≥20mm 9.脚踏开关：具有脚踏开门功能 10.过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注 11.过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜1.92%。 12.胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行灭菌循环的次数。 13.胶囊灌装量：≤4ml 14.过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%。 15.油雾过滤器：具有排气油雾过滤系统 16.过氧化氢过滤器：具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.8mg/m3 17.等离子电源：采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量为小于0.068mg/kg·H2O（＜0.1μg/cm2），不锈钢中残留量为0.068mg/kg·H2O（＜0.43μg/cm2） 18.压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置 19.湿度检测功能：可自动对物品湿度进行检测，若干燥不彻底湿度检测过高将报警提示 20.集成生物培养箱：该电热恒温培养箱与设备一体，有独立控制系统，可在设备关机状态下独立运行培养结果可通过打印机打印。 21.显示屏：采用≥5.7寸彩色触摸屏 22.打印机：采用微型热敏打印机，打印记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。 23.显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等。 24.打印记录内容：能够存储≥30000锅次，能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等 25.信息追溯系统：可免费与医院现有追溯系统对接 26.数据存储功能：能够将所存储的数据通过U盘导出PDF格式报表，便于灭菌数据的打印记录 27.程序数量：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序。 28.软镜循环：具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径1mm长度1200mm管腔的软式内窥镜灭菌，并提供省级以上检测机构出具的检测报告。 29.灭菌效果和兼容性：至少兼容五种进口品牌器械的灭菌，提供灭菌效果和材料兼容性报告 30.程序运行时间: 软镜循环≤40分钟；管腔循环≤55分钟i；快速循环≤32分钟。 31.倒计时显示 具有倒计时显示功能 32.灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径1mm,长度1000mm；不锈钢管腔直径0.8mm,长度300mm； 33.资质：二类医疗器械注册证
15 | 富血小板血浆制备器 | 1 | 一、技术参数： 1、3个固定专用程序，一键启动，完成离心后，自动开盖。 2、最 高 转 速：≥4500r/min 3、最大制备容量：8*15ml 4、最 大 离心力：≥3000g 5、时间控制范围：0～99min 6、噪 音：≤70db 7、电 源：AC220V±10% 50Hz 5A 8、驱 动 方 式：直接驱动 9、门 锁 类 型：电子门锁，运行安全可靠 10、电 机：交流变频电机 11、功 率：150w 12、最短升/降速时间：可调整升降速时间 13、显 示 屏：彩屏，模式、时间液晶显示 二、功能特点： 1、一键启动，无需调节参数，方便快捷。 2、采用交流变频电机驱动，控制精度高，使用寿命长。 3、离心过程全封闭，有效避免转移和离心过程中与外界接触造成污染。 4、吊杯及适配器等转子部分可以高温灭菌消毒。 5、超最高转速5000r/min时，自动停机保护。 6、10种升降速曲线，满足不同实验需求，转数、离心力、时间等参数显示一目了然。
16 | 射频消融设备 | 1 | 一、临床适用范围：用于脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛）和原发性三叉神经痛 二、性能指标及技术参数： 1、电阻抗模式： 优于人体生物阻抗特性的 30-2999 欧姆宽频数据显示范围； 2、电刺激波形：具有双相刺激波，单相刺激波，≥2 种刺激波形 3、电刺激模式：恒电流，恒电压刺激模式 （1）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-10.00mA （2）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V 4、射频治疗模式：具有单路应用功能模式连续射频模式：温度范围： 30℃-95℃ 5、脉冲射频模式： （1）高温脉冲射频温度：30-95℃ （2）高电压脉冲射频模式，脉冲射频最大电压幅度≥140V （3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms 6、电刺激定位脉冲频率范围 1-200Hz,电脉冲宽度范围 0.05-3mS。 7、测温范围：20℃-99℃ 8、连续射频时间设定 0-10min; 脉冲射频时间设定 0-30min 9、射频输出功率：≥50W 10、连续射频工作模式：正常模式、阶段跳跃和功率模式脉冲射频工作：温度模式、电压模式和脉宽模式 11、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ 三、产品性能： 1、全触摸屏模式：≥8 寸全触摸屏操控，简便直观，界面简洁、切换自如，配合飞梭旋钮操作更加方便快捷 2、工作显示界面：具有数字式、图示式两种 3、负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。 4、常用参数储存功能：可存储≥5 组常用电刺激和射频参数 5、有术前测试狗测试功能：测试狗可以对主机和电极测试，检测主机和电极状态是否良好，提前避免术中故障。 6、系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。 7、有射频控温软件，带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。 8、工作过程中温度可直接调节，无需停机。 9、自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定要全部手术过程后，启动后自动操作。 四、手术射频电极技术要求： 1、配备两种手术电极，可高温高压手术电极及一次性射频消融电极。 2、配有镍钛电极可以在核磁下使用，防止病人和医护人员受到射线辐射。
17 | 关节镜（腕踝膝肩） | 1 | 腕关节、踝关节器械 1、软骨打入器1个，长度215mm 2、皮肤拉钩1个，单齿 3、压棒器1个，长度65mm 4、皮肤拉钩1个，二齿 5、探钩1个，长度180mm，双头直径φ2.5/φ3.0 6、骨拉钩1个，长度165mm，迷你板式拉钩，直型，宽度6mm，深度40mm 7、推结器1个，长度140mm，直径φ0.8mm 8、剥离器1个，长度240mm，头宽3.5mm，钝口 9、骨刮匙1个，长度140mm，软骨空心，椭圆头，头端直径3mm 10、剥离器1个，长度240mm，头宽3.5mm，锐口 11、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽2mm，直型 12、剥离器1个，长度240mm，头宽2.7mm，直型 13、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽2mm，角度20°，弯型 14、小骨匙1个，长度240mm，空心直型，头宽6.0mm 15、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽2mm，角度45°，弯型 16、小骨匙1个，长度240mm，空心下弯，头宽4.0mm 17、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽4mm，直型 18、小骨匙1个，长度240mm，空心前弯，头宽3.5mm 19、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽4mm，角度20°，弯型 20、小骨匙1个，长度240mm，空心直型，头宽3.5mm 21、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽4mm，角度45°，弯型 22、小骨匙1个，长度240mm，杆弯，头宽5.5mm 23、探钩1个，长度140mm，头端直径φ0.8，头端长度2mm 24、小骨匙1个，长度240mm，前弯，头宽5.5mm 25、软骨打入器1个，长度140mm，头宽2.0mm，角度60° 26、小骨匙1个，长度240mm，直型，头宽5.5mm 27、软骨打入器1个，长度140mm，头宽3.5mm，角度60° 28、骨铲1个，长度240mm，弯型，双头宽度4.8mm/5mm 29、咬骨钳1个，DLC单关节直头，长度160mm，刃宽2mm 30、骨铲1个，长度240mm，直型，双头宽度4.8mm/5mm 31、牵开器1个，多钩，头部形状：双齿*三齿，长度130mm 32、小关节骨刀1个，长度240mm，刃宽4mm，弯型 33、手术剪1个，精细直圆，长度150mm 34、小关节骨刀1个，长度240mm，刃宽4mm，直型 35、手术剪1个，精细弯圆，长度150mm 36、小关节骨刀1个，长度240mm，刃宽6mm，直型 37、牵开器1个，多钩皮肤，长度80mm，微型 38、软骨锥1个，长度240mm，角度90° 39、导向器1个，长度100mm，头长25mm，直径φ3.0 40、软骨锥1个，长度240mm，角度60° 41、导向器1个，长度100mm，头长25mm，直径φ1.2 42、软骨锥1个，长度240mm，角度30° 43、导向器1个，长度150mm，头长35mm，双头直径φ3.0/φ1.2 44、软骨锥1个，长度240mm，角度180° 45、组织镊1个，长度120mm，无钩，头宽0.6mm 46、踝关节器械盒1个 47、组织镊1个，长度120mm，有钩，头宽0.6mm 48、软组织抓钳1个，工作长度65mm，头宽2.5mm 49、软组织抓钳1个，工作长度65mm，头宽2.5mm 50、抓线钳1个，工作长度65mm 51、软组织抓钳1个，工作长度65mm，头宽2.5mm 52、篮钳1个，工作长度65mm，头宽2.5mm 53、腕关节器械盒1个 54、半月板关节内窥镜手术器械-方形篮钳L125×W5/头部上翘 55、腕关节吊架 1．主体材质：底板、固定座采用铝合金材质，万向节、升降调节杆采用304不锈钢材质，可高温高压灭菌。 2．▲支架采用三级升降调节，万向球结构便于手腕弯曲和伸展。 3．拉伸尺标有刻度，确保医护人员术中精确地牵引操作和监控。 4．指套具备保持固定患者手指的功能。 5．具备为腕关节镜微创手术和骨折复位提供固定和牵拉手部、腕关节和前臂的功能。 6．球头下立杆高度调节：70mm，横杆高度调节：300mm，立杆高度调节：40mm。 7．球头杆角度调节：26°（圆周），采用径向锁紧结构，稳定可靠。 8．牵引力：5-15（LBS）。 9．牵引固定器高度调节：270mm-695mm。 56、 关节镜 1、分辨率：≥31.5（Lp/mm） 2、放大倍率：≥5 3、照度：＞1500lx 4、可清晰观察范围：1-50（mm） 5、可高温高压，低温等离子，环氧乙烷消毒 6、视向角30° 7、视场角≥105°，工作长度110mm，最大插入部外径φ2.9mm 8、镜头材质：蓝宝石 9、 配有专用镜鞘 57、医学影像图文工作站 1、患者信息、检查列表、报告书写、实时视频、采集图像同时显示在一个界面。 2、截图去黑边功能，可设置完整、矩形、圆形、八角形等，并可保存多种预设方案。 3、实时视频可全屏显示，全屏显示时可采集图像。 4、采集的图片可显示采集日期与时间。 5、支持两路视频源同时接入，并可以同时采集和同时录制。视频录制支持同步录制音频。 6、实时录制动态影像，录制中可以采集图像，播放影像时可进行二次图像采集。 7、多项目组合查询，精确锁定查询结果，便于对资料的归纳和总结。 8、可自由组合搭配所需统计项目，进行精确统计，并导出保存。 9、可对接医院信息系统。
18 | 关节内窥镜系统 | 1 | 一、关节镜 1、分辨率：≥31.5（Lp/mm） 2、放大倍率：≥5 3、照度：＞1500lx 4、可清晰观察范围：1-50（mm） 5、可高温高压，低温等离子，环氧乙烷消毒 6、视向角30° 7、视场角≥105°，工作长度110/175mm，最大插入部外径φ4.0mm 8、镜头材质：蓝宝石 9、 配有专用镜鞘 二、光纤 1、可高温高压消毒，可低温等离子消毒。 2、直径：4.8mm，长度：≥3m。 3、搭配接口可匹配不同厂家光源主机及镜子 三、刨削手柄： 1、可耐受高温高压消毒刨削手柄，可接驳膝关节、肩关节、髋关节、腕关节刨刀头，踝关节等刨削头。 2、脚踏开关可调节速度、运转模式及开关。 3、单向转速：≥500-10,000rpm；扭力:≥15.5N·cm； 4、正反转速度：≥500-2,500cpm单转模式或多转模式(1至10转)
19 | 脊柱内窥镜手术系统 | 1 | 脊柱内镜手术系统 一、内窥镜2支，参数要求： 1.1、脊柱内窥镜2支，视向角≥30°，插入部分最大直径≥4.0mm，工作长度为≤175mm 1.2、配套内窥镜不锈钢消毒盒1个 1.3、脊柱内窥镜与匹配的手术器械为同一品牌 二、手术器械参数及配置要求： 2.1、镜鞘1支，内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，工作长度110mm～150mm 2.2、定位丝2支，直径≥0.8mm，长度≥400mm 2.3、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度≥200mm。 2.4、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，长度＜190mm。 2.5、扩张管1支，内径＞6.0mm，外径＜9.0mm，长度＜180mm。 2.6、扩张管1支，内径＞8.5mm，外径＜13.0mm，长度＜158mm。 2.7、扩张管1支，内径＞12.5mm，外径＜15.0mm，长度＜141mm。 2.8、剥离器1支，宽度≥5.0mm，长度＞120mm 2.9、软组织撑开器1支：内径9.0mm～12mm，外径10.0mm～13mm；工作长度≤60mm 2.10、牵开器3支：工作长度＞106mm，前端弯折长度＞5mm，宽度4.0mm、6mm和8mm各1支 2.11、双头剥离子1支，直径≥4mm，工作长度≤130mm，前端弧形高度≤3mm。 2.12、双头剥离子1支，直径≥5mm，工作长度≤130mm，前端弧形高度≥5.5mm。 2.13、双头剥离子1支，直径≥5mm，工作长度≤130mm，前端拉钩形态的长度分别为4mm及8mm。 2.14、刮勺3把：直径≤6mm，工作长度≤150mm，上翘高度分别为3mm、4.6mm和5mm各1支 2.15、骨铲4把：工作长度≤120mm，直径≤5mm的直型骨铲1把；直径≥6mm，工作端弧形、左弯、右弯骨铲各1把 2.16、纤维环切开刀1把，直径≤6mm，工作长度≤150mm，前端带有刻度。 2.17、咬骨钳1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≤2mm。 2.18、咬骨钳1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≥4mm。 2.19、咬骨钳1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口90°，咬合口宽度≥3mm。 2.20、弧形咬骨钳1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≤2mm，工作段上翘角度≥20° 2.21、咬骨钳手柄2支 2.22、咬骨钳1把，直径＞7mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≥3mm 2.23、抓钳1把，直径≥4mm，工作长度＞150mm，勺型工作端长度≥9mm。 2.24、抓钳1把，工作端为勺型。直径＜3.0mm，工作长度＞150mm。 2.25、抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径＜3.0mm，钳口上翘角度≥30°，工作长度＞150mm。 2.26、咬切钳1把，头端弧形上翘，弧形角度＞10°；直径＜3.0mm，工作长度＞150mm。 2.27、骨锤1把 2.28、脊柱植入物推送器1支，直径≥ 7.5 mm，工作长度≥167 mm 2.29、漏斗型工作套管1支，内径≤ 7.8 mm ，外径≥ 9.0 mm，工作长度≥205 mm 2.30、铰刀5把，直径7mm-13mm，工作长度≥200mm 2.31、定位针1支，直径≥ 5 mm，长度≥200 mm 2.32、不锈钢器械灭菌盒1个 三、摄像及光源系统1套，配置要求： 3.1、输出格式≥3840×2160像素。 3.2、有照相、录制视频、白平衡、画面冻结、画面放大/缩小等各种手术常用功能。 3.3、配置至少2个或2个以上高清视频输出接口，如：HDMI2.0或3.0接口，DVI高清输出接口，3G-SDI输出接口，网线接口，USB接口等等。 3.4、4K超高清医用显示器≥32寸，分辨率≥3840×2160,可以支持DVI/NGA/HDMI/DP等至少两种输入接口。 3.5、适用于普外科、骨科、妇科、神经外科等多临床科室。 3.6、4轮台车1台，含至少3层隔板。 3.7、导光束2支，直径≥4mm，长度≥2000mm，耐高温高压。 3.8、摄像头1个：≥IPX7级防水摄像头。 3.9、 LED冷光源，功率≥70W，使用寿命≥20000小时；冷光源色温≥5700K，显色指数≥0.9，光源亮度调节范围≥20级。 四、手术动力系统1套，参数要求： 4.1、动力系统主机1台。 4.1.1主机配置高清全彩色液晶触摸屏，显示当前所连接的手机类型、转速设置、手柄运行方向（顺时针/逆时针/往复旋转）等信息。 4.1.2主机具有自检和错误提示功能，发生故障自动停机确保手术安全并显示故障代码。 4.1.3主机无论配接何种规格手机，均应能持续监测手机温度 4.1.4配置多功能脚踏开关，防水等级＞IPX7。脚控开关应能以无极变速方式控制手柄电机工作。 4.2、高速手机1支，其配套附件直型、弯型各1支。 4.2.1最高转速≥60000转/分钟，转速可调，支持正转或反转工作模式。 4.2.2最大扭矩≥13mN·m，噪音水平≤60db。 4.2.3可高温高压灭菌，线缆长度≥3米。 4.2.4外观设计符合人体工程学，执笔式握持便于操作。 4.2.5具有过载保护功能，超过额定负载扭矩的1.5倍时停止工作。 4.2.6采用通用接口，手机与附件可快速简便连接。 4.3、一次性磨钻头/刨削刀头40支： 4.3.1、长度≥320mm，直径≤4.5mm的磨钻头20支 4.3.2、长度≤280mm，直径≥2.0mm的磨钻头20支 五、等离子手术设备1台，参数要求： 5.1、设备具有低温等离子消融切割功能、高频消融功能及射频消融功能。 5.2、输出功率强度可设置，低温等离子消融模式为0～9档可调；高频消融模式为0～9档可调；射频消融模式为0～99档可调（步进为1）。各种模式的最大输出功率如下： 5.2.1.低温等离子模式最大输出功率：切割/消融≥350W；凝血≥100W。 5.2.2.高频模式最大输出功率：切割/消融≥200W；凝血≥120W。 5.2.3.射频模式最大输出功率：切割/消融≥110W，凝血≥70W。 5.3、设备所配置的脚踏开关以及应用部件（如射频电极、等离子刀头等）未连接或松脱时，设备应具有声光警报、主机面板具有相应警告显示等功能。 5.4、设备应具有记忆功能，下次开机自动调用前一次关机前的各类参数。 5.5、设备在不同的输出模式下工作时，具有不同的声音提示；应具有音量调节功能。 5.6、设备主机应具备自动保护装置，能够连续监控能量输出。当应用部件损坏或者工作端距离组织太近导致瞬间峰值电流出现，则主机自动暂停能量输出，直到更换应用部件或者工作端回复到安全距离后，又会自动持续工作，以提高手术的安全性。 5.7、设备主机应具有温控反馈功能，能自动实时优化输出功率。
20 | 冰冻血浆融浆机 | 1 | 外形尺寸600mm*540mm*970m 温度分辨力：0.1℃ 控温范围：37℃±3℃ 控温方式：18B2 存水量：58kg±5% 循环能力：35kg/min 功率：2000VA 最大解冻量：12袋（50-200ml） 重量：55kg 解冻时间：≤16min 环境温度：18℃~30℃ 电源：AC220V 50Hz 界面显示：触摸屏 沥干功能：自动沥干 温度曲线：实时显示 数据转接：USB接口 解冻模式：多种可选 循环系统：双循环系统 超温报警：声光报警 清洗功能：一键自动清洗 补水功能：待机自动补水 排水功能：一键排水、上排水
21 | 多功能酶标仪 | 1 | 1.用途：核酸/蛋白定量、ELISA、酶活性检测、细菌生长曲线、内毒素检测、细胞活性、毒性和增殖、细胞凋亡实验、GPCR 实验、光谱扫描等。 2.常规指标 *2.1光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统 *2.2检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光（BRET） 2.3光源：高能氙闪灯 2.4检测器：PMT检测器 2.5光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收1nm间隔扫描 2.6温控范围：室温+2℃-45℃ 2.7振荡器：振荡模式：线性、轨道、双轨道；速度，幅度可调 2.8读板类型：6-384 孔板（兼容带盖不带盖），16孔μDrop和32孔μDrop Duo板 2.9测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求 3.标准配套软件 3.1仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式 *3.2中文、英文、西班牙语等8种语言选择设置，Windows 直观界面 3.3智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，仪器开机自检，错误报警等 3.4智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置 3.5软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡等操作，可实现多步骤快速动力学反应 3.6 可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，光谱分析，动力学计算，临界值分析和质控等；可保存标准曲线随时调用 3.7具有强大的结果报告输出功能， xls, pdf, txt and xml 格式，一键输出 excel.PDF 表格 3.8软件内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序 4.光吸收检测 *4.1波长范围：200 - 1000 nm，1nm间隔 *4.2带宽：200-1000nm范围内均是2.5nm 4.3准确性：SD< 0.003Abs or CV＜1.0% 4.4DNA A260 nm灵敏度（96-half area plate，50μL）：＜1ng/μL 4.5浊度灵敏度：5FTU (formazine turbidmetric units) 4.6检测速度：96孔板≤10s *4.7光谱扫描速度：≤16s（200-1000nm，1nm步进） 5.荧光检测 *5.1滤光片选择：两个8位滤光片轮（标配3对滤光片和5个可选位） *5.2荧光检测灵敏度：0.35 fmol 荧光素/100μL（黑色384孔板） 5.3荧光动态范围：> 6个数量级 5.4荧光波长范围：激发波长：200-710nm，发射波长：210-720nm 5.5标配滤光片波长范围：Ex 345nm/25nm Em 450nm/40nm ; Ex 485nm/15nm Em 525nm/15nm ; Ex 555nm/15nm Em 615nm/45nm 5.6双标记检测速度：<1s 5.7荧光检测速度：96孔板≤20s 5.8测量时间：10-1000ms 6.化学发光 *6.1滤光片轮空位用于直接检测，预留5个可选滤光片位 6.2化学发光灵敏度：<275 amol/孔 ATP（白色 96 孔板） 6.3化学发光检测波长范围：200-720nm 6.4化学发光动态范围：> 6个数量级 6.5串扰（96 well white plate）：≤0.1% 6.6化学检测速度：96孔板≤20s 6.7测量时间：10ms-10seconds *6.8可以选配μDrop板，直接检测计算样品的核酸蛋白浓度
22 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 1.容积：≥80L 2.温度控制范围：RT+3℃~60℃ 3.温度均匀性：±0.3℃，温度波动度：±0.1℃；CO2浓度控制范围：0~20%，控制精度：±0.1% 4.开门30S后，关门4分钟内温度可恢复至37℃，关门≤4分钟内CO2浓度恢复至5% 5.≥4寸彩色显示屏，可实时查看温度、CO2浓度动态曲线 6.IR红外传感器，日常使用无需校准，90℃高温灭菌时无需拆卸 7.90℃湿热灭菌，灭菌效率99.999%，需提供第三方检测报告 8.不锈钢304内胆，一体冲压成型内胆，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构 9.配置8GB数据存储空间，数据可保存≥15年，可通过USB接口导出全部数据 10.产品配置≥1个PT1000温度传感器 11.标配RS485，可实现多台组网 12.加湿方式为底部水库式加湿 13.选配物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况、报警等 14.产品符合FDA 21 CFR Part 11 关于电子记录和电子签名管理的要求，提供认证证书
23 | 立式高压灭菌器 | 2 | 1.容积：≥ 75L 2.功率：≥ 4700w 3.提篮数：≥ 2 4.使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min 5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。 6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 8.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。 9.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。 10.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。 11.微电脑控制，具有器械、包装器械、橡胶、敷料四项固定程序，一项自定义程序。 12.设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 13.灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。 14.具有快速排气和慢速排气功能，慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。 15.防水型门检测开关，部件性能稳定。
24 | 全自动蛋白印迹仪 | 1 | （一）功能要求 采用免疫印迹法，在临床上用于对人体体液中的分析物进行检测，对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据，检测项目包括抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查等多种项目。 （二）技术参数及要求 1、检测原理：免疫印迹法。 2、测试项目组合≥12种。 3、检测项目包括过敏原、抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查、自身免疫性胃肠疾病、自身免疫性肌炎等多项检测。 4、显示屏：机身带有触摸显示屏，尺寸≥7寸。 5、同盘检测项目数：自身抗体检测≥2个项目。 6、测试数：≥44测试/盘。 7、样本量：≤10ul。 8、分液通道数：7个。 9、混匀方式：摇床摇摆，摇摆速度3档可调。 10、可存储检测程序：≥1000个。 11、检测程序可编辑，单个程序可编辑步数≥14步。 12、判读系统：有配套的扫描判读软件。 13、试剂分配精密度：CV＜5% 。 14、试剂分配准确度≤±10% 。 15、试剂分配体积可调：0.1ml-25.5ml，增量100ul。 16、孵育时间可调，单步孵育时间00:00-30:59（hh:mm），增量1min。 17、孵育分析总时间最长99:59（hh:mm）。 18、具备漏液保护功能。
25 | 血液成份分离机 | 1 | 参数性质 序号 技术参数和性能指标 * 1 配置要求：血液成份分离机1台，配置医用移动推车1台 * 2 功能用途：用于血液采集，离心式血液成份分离，血液成份回输或清除 3 触摸式液晶显示屏；全中文操作系统，参数设定和估算功能 * 4 针头更换功能：单针采集，针头可更换 5 袖带压力：0～100mmHg 6 离心机速度5500r/min 7 独立抗凝泵；抗凝剂自动控制，抗凝剂比例调整范围：1:8～1:16 8 采血速度范围：20 r/min～100r/min 9 回输速度范围：20 r/min～120r/min 10 每循环血浆量：0～500g 11 血浆采样量：0～800g 12 监控系统：血浆管路监测器，抗凝剂监测器 * 13 血浆分离、红细胞分离、采集血小板功能 14 PRP全封闭式采集功能 * 15 压力、空气、抗凝剂、漏血等监测及报警 16 工作噪声≤62dB 17 记忆功能，床旁采集功能，耗材信息识别功能，数据输入输出功能 ，数据存储功能
26 | 电动病床 | 2 | 1.适用范围：供临床各类病房承载和护理患者用，并适用于对脑中风、脑外伤、脑卒 中引起的下肢运动功能障碍患者进行康复站立辅助训练。可提供符合适用范围的医疗器械注册证。 2.床体站立位角度可电动调节，调节范围：0~85°（±5°），有利于预防长期卧床导致的并发症，床体直立过程中占地面积不发生改变，便于医护患者通行；直立功能采用双电机，双支撑结构，形成“双保险”力学支撑，避免单点受力导致的结构失效。 3.承重：≥175kg。 4.具有一键CPR功能，一键即可使床体恢复至最低高度的水平位。 5.控制核心：防护等级达 IPX6；控制盒内置多种预设体位程序（如 CPR 体位、半卧位护理体位），支持一键调用，简化操作流程。 6.床体垂头仰卧位可电动调节，最大范围：不窄于0-12°。 7.床体靠背板角度可电动调节，调节范围：不窄于0~60°（±5°）；大腿板角度可电动调节，调节范围：不窄于0~20°（±5°）；小腿板角度可电动调节，调节范围：不窄于0~75°（±5°）。 8.床体可电动垂直升降，升降高度调节范围：不窄于510~825mm（±50mm），便于转移及床边治疗操作。 9.单键操作即可实现座椅姿势。 10.床体具备电子有线手持控制器，支持多体位调节，具备一键锁定/解锁功能。。 11.床体左右两侧上护栏内嵌多功能控制面板，可进行床体多体位控制以及锁定/解锁功能。 12.配有可折叠式护栏，护栏高度≥390mm（±4mm），护栏材质HDPE。。 13.床尾板内置可电动伸缩式足部踏板，伸缩范围：不窄于0~210mm（±5mm），可适应不同身高患者体位治疗使用，足部踏板在3000N载荷下变形量≤0.7%。 14.足部踏板具有称重功能，可显示称重数据，最大可称重≥175kg（±1kg）。 15.配有≥3条魔术贴和卡扣双重安全保护带，且保护带静态最大承重≥500N。 16.床下框离地间距不小于150mm，方便床旁型主被动训练仪器等设备的使用。 17.具有≥6个控制床体升降及角度电机，其中站立电机负载最大可达8000N。 18.双重供电模式，配置蓄电池，电池自带 LED 充电状态指示灯（黄灯充电、 绿灯充满），防护等级 IPX4（防溅水）。 19.床头两角配有输液杆安装孔位；床体两侧配有引流挂钩；床底配有4个脚刹医用万向轮，便于转移时解锁移动。 20.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。 21.床头配有两角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏。 22病床使用年限8年。
27 | 经颅电刺激仪 | 1 | 1.注册证适用范围：适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行辅助治疗，以及辅助治疗或缓解认知障碍、失眠症状 2.结构组成：需分体式结构，包含工作站、刺激器、电极线、电极片等，刺激器可独立工作 3.具备矩形电极、耳夹式硅胶电极 4.刺激器具有LED灯、按键锁定键、无线开关键、功能调节键 5.按键锁定键：点击可锁定和解锁刺激器其他按键功能 6.刺激器电源电压：DC 6V 7.定时精度：20s～60min 可调 8.电流强度：最大为2.5mA 9.具备tDCS经颅直流电刺激模式、CES微电流刺激模式 10.刺激器与工作均可切换刺激模式 11.tDCS模式，电流强度0-2.5mA，刺激器调节步进最小为25μA 12.CES模式脉冲群重复时间：10s±1s 13.CES模式包含4种脉冲宽度，分别是0.25s、0.5s、0.75s、1s 14.预刺激：刺激仪开始电刺激治疗前，先进行预刺激 15.渐入渐出：电流缓升缓降到治疗设定值，上升时间为7s，下降时间为13s 16.阻抗测量功能：能够检测并显示阻抗，并且电极开路时会有灯光提醒 17.低电量提示功能：当电压低于4.2V，屏幕图标闪烁，20s内自动关机 18.患者管理功能：管理患者基本信息 19.方案管理功能：内置治疗方案，支持患者自定义治疗方案 20.图文展示功能：展示电极片与刺激靶点位置关系 21.软件应符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 》 22.支持扩展云管理系统，利用云系统实现设备和患者的统一管理；云系统支持指纹识别，可通过指纹快速调取患者信息和治疗记录。
28 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 1、需具备电容触摸屏，可满足临床医护人员带手套操作。 2、4腔套筒。 3、8种运行模式，至少包含2种DVT模式，预留自定义模式，根据病患需求可调整治疗方式。可根据临床实际需要自定义循环工作的腔体和压力。 4、运行时间DVT模式0-72小时可调，其他模式0-99分钟可调。 5、压力保持时间0-60s可调。 6、压力间隔时间0-60s可调。 7、DVT模式下，静脉再充盈时间0-60s可调。 8、压力输出范围DVT模式0，20-160mmHg可调，其他模式0，20-200mmHg可调。 9、有漏气报警，超压报警，内部电池电量不足报警。 10、具有紧急停止功能，通过外接停止开关可随时停止治疗。 11、有两种压力单位（kPa 和 mmHg）转换功能。 12、运行过程中可以随时调节剩余工作时间、保持时间、间隔时间、压力值。 13、断电保护功能。仪器在突然断电时，自动泄压保护，避免在特殊情况下无法快速终止治疗的情况。 14、梯度压力治疗模式。梯度压力模式是指：由远心端向近心端的不同气囊压力递减，以保障静脉功能不全者的静脉瓣膜的功能修复、使治疗感觉更舒适。 15、单腔压力输出可关闭，下肢有渗出可能性，该功能可针对创面位置气囊采取零压力设置，确保使用安全。
29 | 体外膈肌起搏器 | 1 | 1、工作条件： a） 环境温度5℃～40℃； b） 相对湿度≤80%； c） 大气压范围860hPa～1060hPa； d） 电源AC 220V±10% 50Hz±2% / DC 3.8V±20%。 2、台式机设计，需提供推车； 3、高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 4、需双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 5、治疗时间：5～120分钟，分八档可调，允差为±5%； 6、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%； 7、脉冲频率：30Hz、35Hz、40Hz、45Hz和50Hz可设定，允差为±10%；其对应的周期分别为1/30s、1/35s、1/40s、1/45s、1/50s、允差为±10%； 8、负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V 9、开路时输出峰值电压≤500V 10、刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V； 11、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%； 12、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； 13、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能； 14、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示； 15、内置电池，并配置有电量提示功能；
30 | 医用诊疗床 | 1 | 1.产品为两折三段床，段位分为头段、腰段、腿段三段。 2.床面总规格（长×宽）：床面2020mm×630mm±5，其中： (1)头段480mm×630mm±5； (2)腰段560mm×630mm±5； (3)腿段930mm×630mm±5。 3.可根据患者需求摆出各种体位，可配合麦肯基疗法、脊柱减压等治疗方法进行治疗。床体三段位的角度可调： (1)头段调节角度：-25°～46°； (2)腰段调节角度：0°～20°； (3)腿段调节角度：0°～90°。 4.床体升降高度可调：480mm～950mm，适合不同身高治疗师进行手法操作。 5.床体净重：110× (1±15% ) kg。 6.床体最大承重不低于200kg。 7.床体头段提供呼吸孔，供患者俯卧位时头部的放置。 8.脚踏控制结构，方便床体的转移；进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性； 9.床体具有由患者停止床功能控制的装置。
31 | 肺功能仪（三合一） | 2 | 1.支持肺功能指标检测、呼吸指标监测及呼吸训练功能，独立形成三类功能合一体。 2.支持进行呼气肺功能检测指标：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、PEF、FEV1/FVC、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575、MVV、SVC、MEP。 2.1FVC：量程0.5~8L，最大示值误差±3%或者±0.05L 取其最大者。 2.2PEF：0~14L/s，分辨率：0.01 L/s 测量误差±10%或者±0.17L/s 取其大者；测量重复性±10%或者±0.17L/s。 2.3具有呼气F-V、V-T容积时间图。 3.支持吸气肺功能检测指标：FIVC、FEV1、FEV3、FEV6、PIF、FEIV1/FIVC、FIF25、FIF50、FIF75、FIF2575、MVV、SIVC、MIP。 3.1FIVC：量程0.5~8L，最大示值误差±3%或者±0.05L 取其最大者。 3.2PIF：0~14L/s，分辨率：0.01 L/s 测量误差±10%或者±0.17L/s 取其大者；测量重复性±10%或者±0.17L/s。 3.3具有吸气F-V、V-T容积时间图 4.线性度：两个相邻测试流量的平均误差的差值应不超过两次测试流量大者的5%。 5.气流阻力：测量范围内的气流阻力应不超过0.35Kpa/(L/s)。 6.频率响应：应不超过±12%或者±0.25 L/s，取其大。 7.具有低电压显示功能，但电池电压低至3.5V±0.1V时，屏幕应显示电量不足。 8.设备应能记忆并存储最大99组测量值，用户可自行查看或删除自己的检测记录。 9.校准功能：设备应能提供3L、2L两种容量的校准功能。 10.低功耗低节能：开机后，无任何操作，设备应在2min±10s内自动关机。 11.具备呼吸面罩监测功能，可单独插接面罩配件。 11.1具备进行呼吸频率监测（实时判定呼吸和吸气状态），呼气和吸气的实时流量/流速数据。 11.2具备实时呼吸MVV显示。 11.3具备实时呼吸流速时间图。 11.4可扩展呼吸监测数据（呼吸频率、MVV、流速曲线）可通过无线数据传输传输给移动终端。 12.可进行物理式呼吸训练 12.1呼吸训练档位可设置10档。 12.2可实时获取每次吸气训练的压强值MIP曲线。 12.3可扩展呼吸训练数据（MIP曲线）可通过无线数据传输传输给移动终端。 13.支持蓝牙数据互联功能，数据可通过蓝牙传输给移动端（手机、平板电脑等），自动生成评测分析报告。 14.便携式设计，方便床旁及基层医疗卫生机构使用，适用于在社区体检或现场流调等工作开展。
32 | 无创呼吸机 | 1 | 1、适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。请提供医疗器械三类注册证。 2、≥15.6英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，中文操作界面。支持手势滑动操作，支持戴无菌手套操作。 3、采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。 4、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+。 5、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。 6、呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持1-6档手动调节。 7、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 8、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min。 9、支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。 10、屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 11、实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。 12、≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 13、具备截屏U盘导出功能（最多可缓存50张屏幕文件）。 14、主要设置参数 14.1持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O 14.2吸气正压IPAP：4-50 cmH2O 14.3支持压力：4-50 cmH2O 14.4呼气压力EPAP：4-30 cmH2O 14.5潮气量：50ml—2500ml 14.6呼吸频率：1-60次/min 14.7吸气时间：0.2—5s 14.8氧浓度：21%—100%可调，调节精度1% 14.9压力上升时间：1- 6档可调 14.10延时升压时间：OFF，1-60min 15、监测参数 15.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测； 15.2潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测； 15.3呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测； 15.4氧浓度监测； 15.5病人泄漏量和呼吸机总泄漏量实时监测； 15.6实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥10000条事件记录； 16、报警参数 16.1具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示 16.2分级报警和声光报警 16.3气道压力：过高/过低报警 16.4分钟通气量：过高/过低报警 16.5潮气量：过高/过低报警 16.6呼吸频率：过高/过低报警 17、具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫
33 | 智能物联网划船机 | 1 | 1．生产厂家为医疗器械生产商，具有医疗器械生产许可； 2．具备药监局颁发的医疗器械备案证书； 3．屏幕显示：设备采用安卓电脑控制系统，为触控屏，且屏幕≥13寸，分辨率1920*1080； 4．患者使用设备能进行上肢、下肢、背部抗阻同时康复训练； 5．通过患者身份证信息自动获取运动处方信息； 6．功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压； 7．采用高品质的高分子量聚乙烯纤维驱动带：光滑、干净、安静、耐用性强； 8．应用型液阻技术，双水阻设计； 9．耐腐蚀金属双轨； 10．脚踏板和脚踏板绑带的高度可以调节，确保进行划船运动的患者脚踏位置保有舒适姿势； 11．训练模式：提供处方模式（接收医护工作站下达的处方）和自定义处方模式。①自定义处方模式：可快速在设备上自行根据处方模板设定靶心率、安全心率等参数进行运动训练；②处方模式：采用物联网技术，与康复路径管理系统医护工作站连接，获得医护人员远程设定的处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，并打印输出； 12．生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示； 13．支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能，可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示； 14．运动处方执行进度实时显示； 15．训练中止也可实现报告记录，提交报告生成数据存储； 生理监测参数： 16．监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； 17．监测设备具备医疗器械注册证； 18．血氧测量范围：测量原理：光学测量法.测量范围：42%~100%；分辨率：1%，精度：血氧饱和度在81～100%范围内，测量误差≤±2%；在70-80%范围内，测量误差≤±4%； 19．血压测量范围：测量范围0mm-260mmHg，准确度：±3mmHg；测量可重复性：≤5mmHg ；分辨率：1mmHg； 20．心电图／心率部分：脉率范围：30~250次/分钟，准确度：≤±2次/分钟；
34 | 智能康复路径管理系统 | 1 | 一、系统功能： 1采用物联网技术支持运动、营养、心理等多种评估；评估设备、训练设备、监护设备与康复路径管理系统直接对接，数据信息直接自动交互； 2系统具有患者管理、评估、分析、指导、训练、监护、医生管理、系统设置等功能模块； 3系统遵循康复临床路径需求设计，具备评估－处方制订－训练－监测－再评估－处方修订再训练－监测的康复循环路径，导航式流程操作； 4支持院内科室康复评估设备、训练设备、监测设备集成化接入管理，以物联网形式实现患者的康复评估、干预、指导训练、监测数据管理，实现区域内数据的共享； 5患者康复数据综合化管理，可实现患者康复过程中各阶段数据分析管理； 6可实现患者病历管理，记录患者病历信息； 7具有分离式综合评估端，具备运动评估功能、心理评估功能、支持呼吸评估功能，营养评估功能等； 8.心理评估提供焦虑、抑郁、躯体化、个性情感等类型量表，支持综合医院焦虑抑郁量表（HAD）、抑郁筛查（PHQ-9）、焦虑筛查（GAD-7）、焦虑自评（SAS）、抑郁自评（SDS）、汉密尔顿抑郁（HAMD）、汉密尔顿焦虑（HAMA）、躯体化症状自评（SSS）、个性感情与情绪（PAD）、症状自评（SCL-90）、艾森克人格问卷（EPQ）、蒙哥马利量表抑郁评定（MADRS）、贝克抑郁自评（BDI）等； 9睡眠评估功能、认知功能评估功能、生活能力评估功能、老年综合评估功能等； 10支持评估疗效分析，可将六分钟步行距离、心率、血压、血氧、呼吸率、肺功能指标、心率变异性、康复训练时长、运动训练执行等康复数据形成趋势图； 11支持康复训练数据对比分析，可将多次康复训练的有效时长、生理参数（血压、心电、血氧饱和度、心率、脉率、呼吸率等）、训练做功、心率变异（HRV）等康复训练数据形成趋势对比图； 12康复处方指导及管理。康复处方指导，包括：运动处方、药物处方、营养处方、心理处方、睡眠指导、戒烟限酒，形成推荐处方，医护人员可根据患者康复情况为其制定个性化康复处方，系统提供还提供部分病症的康复处方模板，医护人员可进行修改和自定义； 13支持处方管理，系统提供历史处方查询回顾，康复指导干预过程（运动处方记录、心理干预指导记录、营养指导记录、用药记录、戒烟限酒干预记录）记录可查询； 14支持医护工作站一对多的患者运动康复监测管理，医护工作站可远程监测中心内康复患者的运动过程数据，包括生理参数（心电、血压、血氧、呼吸率等）和运动参数（运动速度、功率或距离等）。生理监测采用一体机设备实时监测患者运动中7导心电图、血压、血氧、呼吸频率等参数。康复器械参数（阻力或功率）可远程干预设定； 15支持监护过程中预警值自定义功能，可实现在监测过程中预警功能，超出设置范围预警提示，实时提醒患者运动是否符合处方要求； 16支持康复训练完成自动形成康复训练报告，包括处方信息、运动处方有效运动时长、负荷运动时长、无效运动时长、支持过程中患者的心率、呼吸率、血压、心电图、心率变异性分析、心率震荡性、事件记录等； 17具有完整的分级权限管理系统，系统管理员可对不同的人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。采用多级保护方式，支持对患者资料的保护功能，未经授权患者资料无法访问； 18具备数据统计功能，支持数据Excel格式导出。 19 支持报告上传HIS系统。
35 | 老年综合评估系统 | 1 | 1、系统要求 1.1.整体要求: 系统开发应遵循稳定性、安全性、易维护性、易操作性、可扩展性、开放性的原则，符合国内相关行业技术标准要求，包括功能规范、数据标准、建设与管理标准等。支持报告上传HIS系统。 1.2.开发语言: 开发语言采用跨平台、扩展性强、现代化的编程语言。完整的类型检查机制，确保应用系统的健壮性，敏捷的语言特性，确保对用户需求的快速响应。 1.3.多层架构：Web 评估端采用多层架构的B/S结构，支持PC、移动端跨平台Windows、Linux、MacOS、Android、)的应用展示。 1.4.应用模型：采用MVC通用模型，实现表现层和控制层的分离。 1.5.服务监控：软件包含日志管理模块，包括登录日志、数据变化日志等。软件须有详细的服务器监控模块，至少包含redis监控（图表+日志）、tomcat监控、服务器基本参数监控、JVM监控、请求追踪、磁盘监控。 1.6.多维度查询：系统本身具有灵活的过滤查询方式，本地化开发的过程中，会根据院方工作人员操作特点，个性化查询，展示页面可视化支持自定义配置。 1.7.安全要求:系统服务器必须在医院内网安装。多层安全性保障，从操作系统、数据库、应用软件等多层次设置安全屏障，有效保证数据安全，保证数据不被篡改，保证网络信息的安全性、完整性。 1.8.软件证书：系统取得国家版权局颁发的软件著作权登记证书。 1.9.台车触屏：适宜人体工学推车一体式，医用级抑菌塑料材质ABS台面，纯平、触屏双屏显示。 1.10.电源要求：220V±10%，50Hz±2%。 1.11.工作环境: 温度：5℃—40℃；湿度：≤80%。 2、老年综合评估智能辅助系统 2.1.评估模块：包含但不限于快速筛查评估、标准化评估、围术期评估、双心评估等。 2.2.评估内容：包含但不限于一般医学评估、躯体功能评估、老年综合征评估、器官功能评估、社会支持评估等，评估量表数量不少于156个。 2.3.评估模式：支持双屏台车评估、平板评估、手机端评估，平板和手机端可进行添加编辑患者、评估及查看报告操作操作，评估数据可实时同步到后台管理系统。 2.4标准报告：报告应包含但不限于封面、阅读指南、基础资料、评估结论、结果分析、参考建议等内容，可自主选择打印内容。 2.5.自定义组合：系统满足临床根据需求自主选择评估量表内容，并能够依据所选择量表自动出具详版报告。 2.6.套餐设置：评估师可根据临床要求的量表内容自主设定评估套餐，以便简化测评流程，提高评估效率。 2.7.权限设置：超级管理员可以根据工作需要设置多个管理员并为管理员设置不同的权限。 2.8.信息查询：系统支持多条件模糊查询模式，可以按分级管理定义的级别快速查询，可按当日、本周、本月、本年、姓名等条件快速查询。 2.9.进程显示：系统显示每一个测评量表的测评进度。 2.10.自动跳转：当一个患者完成上一个测试时，系统自动跳转进入下一个测试量表。 2.11.漏答提醒：若量表有未答题目，在保存时系统会自动提醒漏答题目数量。 2.12.报告修改：可手动修改测试报告，并自动保存到数据库中。 2.13.导读选项：语音导读可以根据被试者情况实时调节导读语音大小，重复导读或取消导读。 2.14.词语流畅性：可分别记录前期，中期及后期词语的数量。 2.15.笔画记录：支持手写及笔写输入，智能记录立方体、复杂图形等临摹笔画顺序。 2.16.数字划销：测试结果包含靶数字总数、错划数、漏划数及指数。 2.17.波士顿命名：在测试者不能回答时，系统能够按顺序分别给出相关解释和三个选项。 2.18.AVLT：系统可在延迟时间到时后自动提醒后续测试。 2.19.线方向判断：在正式测试前的模拟测试阶段，在测试者错答时，系统能够自动提示正确答案。 2.20.数字广度：在同一测试单元内，系统能够在测试者连续打错两次的情况下自动跳转到指定测试。 2.21.智能辅助：针对躯体化症状及双心患者系统可根据测评结果给出初诊患者的临床处置参考方案。 2.22.药品管理：系统可根据医院现有药物的情况，增加、修改、删除药物库中的内容。 2.23.工作统计：系统可自动记录不同管理员的工作量以便绩效考核。 2.24.数据导出：支持数据脱敏后批量导出数据、分析图等用于医疗及科研使用。 2.25.自动签名：可以设置测试报告自动签名。 2.26.量表添加：可根据采购人需求，配置医学量表和医学模型。能够及时、准确、动态地更新;提供信息资源的共享和传递。 2.27.升级服务：根据临床及科研需求，系统支持提供动态升级服务。 3、老年综合评估训练系统 3.1.初级认知训练：定向能力、专注能力、结构能力、计算能力、记忆能力、推理能力。 3.2.中级认知训练：定向能力、专注能力、结构能力、计算能力、记忆能力、推理能力。 3.3.高级认知训练：定向能力、专注能力、结构能力、计算能力、记忆能力、推理能力。 3.4.听康复训练。 3.5.视康复训练。 3.6.口语表达训练。
36 | 智能物联网立式功率车 | 1 | 1．生产厂家为医疗器械生产商，具有医疗器械生产许可； 2．具备药监局颁发的二类医疗器械注册证； 3．患者使用设备能进行下肢主动性康复训练； 4．通过患者身份证信息自动获取运动处方信息； 5．屏幕显示：设备采用安卓电脑控制系统，为触控屏，且屏幕≥15寸，分辨率1920*1080； 6．功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压； 7．符合人体工学，座椅舒适，可垂直调节高度，10级可调，可调节范围0-36cm； 8．训练模式：提供处方模式（接收医护工作站下达的处方）和自定义处方模式。①自定义处方模式：支持个人数据锻炼，目标输入，设定靶心率、目标功率、安全心率等参数进行运动训练；②处方模式：采用物联网技术，与康复路径管理系统医护工作站连接，获得医护人员远程设定的处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，并打印输出； 9．生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示； 10．支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能，可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示； 11．运动处方执行进度实时显示； 12．功率：功率控制，0~999W； 13．转速：显示转速数值为0-130转/分，误差不大于±3%或±1r/min，两者取大值； 14．噪音最大负荷工作状态下，噪声不超过60dB(A)； 15．同档位阻力力矩偏差不超过±15%； 16．最大阻力力矩应不小于35N·m，不大于50N·m； 17．最小阻力力矩应不大于5N·m； 18．脚踏运动半径应为210mm，允差±5%； 19．设备功率可在仪器屏幕端手动设置； 20．训练中止也可实现报告记录，提交报告生成数据存储； 21．最大载重量大于200kg； 22．器械倾翻性能：横向倾翻拉力达到250N，倾翻角达到32度。 生理监测参数： 23．监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； 24．监测设备具备医疗器械注册证； 25．血氧饱和度，测量原理：光学测量法，测量范围：42%~100%；分辨率：1%，精度：血氧饱和度在81～100%范围内，测量误差≤±2%；在70-80%范围内，测量误差≤±4%； 26．血压测量范围：0mm-260mmHg，准确度：±3mmHg；测量可重复性：≤5mmHg ；分辨率：1mmHg； 27．心电图／心率：脉率范围：30~250次/分钟；准确度：≤±2次/分钟；导联模式：5导联（LA (L), LL (F), V(C), RL(N), RA (R))；增益选择：x0.5、x1、x2。
37 | 六分钟步行试验分析系统 | 1 | 1.生产企业具有医疗器械生产资质； 2.生产企业需具有软件企业证书； 3.所提供的产品硬件生产商与软件生产商为同一家企业，便于产品升级，可以保障硬件与软件的适配性； 4.监测仪器具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》； 5.软件系统具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》及软件产品证书，注册证中需注明适用于六分钟步行试验的应用场景； 6.仪器为多种参数集成一体机监测：监测7导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能； 7.传输方式： 非网络/WIFI无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥35米； 8.心电图／心率部分：脉率范围：30~250次/分钟，准确度：≤±2次/分钟； 9.血压测量范围：测量范围0mm-260mmHg，准确度：±3mmHg；测量可重复性：≤5mmHg ；分辨率：1mmHg； 10.支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录； 11.支持生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义； 12.血氧测量范围：测量原理：光学测量法.测量范围：42%~100%；分辨率：1%，精度：血氧饱和度在81～100%范围内，测量误差≤±2%；在70-80%范围内，测量误差≤±4%； 13.具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能； 14.六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看； 15.支持六分钟步行试验过程中异常心电的实时自动及手动记录； 16.工作站软件实时显示七导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图； 17.根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等，支持多种靶心率计算方式； 18.具有统计步数、计圈及测算距离的功能，支持自动与手动计圈的自由选择，精准测距误差小于3米； 19.具备双测距模式，医疗推车上的测距模块可以根据使用场景需求进行探测方向的调换。 20.具有身份识别读取功能，信息自动录入功能，可手动输入：姓名、性别、年龄、身高、体重并自动分析BMI值，预测步行距离，可录入诊断病历、用药情况； 21.具有运动前后疲劳/呼吸等级自评定功能； 22.具有医疗监测工作站，电脑为触控一体机，配备专设的六分钟步行试验工作站软件，非康复管理系统或心电管理系统软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时； 23.具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因； 24.具有 6 分钟步行试验功能：支持6分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估； 25.具有肺功能检测仪，支持六分钟步行试验前后对患者进行FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数的检测与测量，测量容量范围为0.5-8L、容量精度为±3%或±0.05L（取最大值）,流速范围为0L/s-14L/s、分辨率：0.01 L/s 测量误差±10%或者±0.17L/s 取其大者；测量重复性±10%或者±0.17L/s； 26.支持六分钟步行试验前后的患者FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数检测值的对比及数据分析； 27.支持T-V容积图、F-V流量图运动前后对比； 28.工作站软件支持一键式直接获取患者六分钟步行试验前后肺功能各项指标（前述各项指标）的测试数据，并于工作站软件界面实时显示，形成实验前后的对比图，检测结果于六分钟试验报告中显示； 29.具有心率变异分析功能，并出具HRV分析报告，报告内包含散点图、时域与频域分析指标、RR间期分布直方图； 30.心电图自动识别功能，异常心电识别包括心脏停搏、室颤/室速、连续室早、两个室早、二联律、三联律、R on T、早搏、室速、室缓、漏搏、起搏器未起搏和起搏器未俘获。可手动记录异常事件； 31.具有自动生成 6 分钟步行试验报告功能：患者完成 6 分钟步行试验后自动生成报告，报告可以打印，报告内容有：患者基本信息，心率、呼吸率、血氧、步数的静息期、试验中每分钟、恢复期的数据统计，心率、运动速率、血氧、呼吸频次的数据趋势分析，步行圈数、步行距离，实际距离与预测距离占比，心肺功能评级，Mets值，步态情况，运动处方，Borg评级，运动前中后心电图、心率变异分析、异常心电记录，运动前后肺功能检测各项指标及对比图，T-V容积图和F-V流量图等； 32.支持工作站对监测背包1拖多（大于3）管理模式； 33.配置要求:集成化、智能化、自动化设备； 34.建立院内医学数据库，数据不上传院外服务器，试验监测数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外； 35.系统支持升级接入康复路径管理系统，实现上下级分诊及患者远程评估、远程指导康复、远程标准化康复管理。实现患者信息互通，六分钟试验报告上传康复路径管理系统，形成康复数据统计表，包括：试验运动距离、METs、6MWD评级、borg呼吸疲劳评级等，形成康复趋势图，包括：心率、血氧、血压、呼吸率、肺功能指标等； 36.三甲医院用户不少于50家； 36.电脑参数： 配置要求：数据本机储存≥32G，可储存报告≥15000份，报告可生成pdf格式。 电脑显示器分辨率为1920*1080。尺寸≥21.5英寸。可支持触屏、键盘输入。可支持多种输入法。
38 | 脑涨落图仪 | 1 | 技术参数 1. 功能用途：对于功能性脑病患者（非器质性病变），通过无创监测脑内占主导地位的6个神经递质和3个受体均衡情况，提供相关数据和剖面图，为临床出具辅助诊断和辅助疗效评估，实现从筛查、分析、诊断到疗效评估的全流程闭环。 2. EEG放大器具备自动校准纠错功能，显示头皮接触电阻检测值（0-300KΩ），有效防止检测结果失真和医患风险，保障医疗安全。 3.具有对放大器参数进行设置、更改的功能。 4.具有对脑电信号实时显示、回放、缩放等功能。 5.采集脑电信号时可以实现开始采集、暂停采集、取消（停止）采集、继续(恢复)采集及电阻测量、结束保存和自动保存功能。 6.设备软件具有密码设置功能。 7.设备软件具备头皮电阻检测功能 8.设备软件具备自动删除干扰波功能。 9.设备软件每步操作均包括确认、提示类消息，避免误操作。 10.采集时间≥18分钟,保证检测超慢脑波的底限频率为 1mHz。 11.脑电图和地形图具备选择存储、删除和描述打印功能。 12.具有对脑电信号进行分析处理的功能：自动分析报告（含情绪控制能力记忆力评估）、神经递质柱状分布图（用不同颜色代表异常、预警、正常三种状态）、α波竞争图和熵值、脑功能评价图（显示大脑是否缺氧、疲劳、兴奋抑制左右失衡和前后逆转，并可查看检测值）、原始脑电图、脑电地形图、功率谱图、S总谱图。 （提供病例分析报告证明） 13.大脑分区定位≥16 个脑区。提供 16 个脑区α波竞争图、α波竞争图主导频率及熵值的前后脑对比值、左右脑对比值、全脑平均值病例分析报告。（提供病例分析报告证明） 14.具备同一受测者多次检测结果的化学介质对比图，方便临床观察患者治疗状况。（提供病例分析报告证明） 15.具备单个病例数据导出功能、单个患者数据导出及所有病例批量导出功能。方便临床进行学术交流和科研统计。 16.具有预览（可缩放）和打印分析报告功能，所有报告均可导出 PDF 格式，并支持自定义添加医院LOGO。 17.具有用户管理和病历管理功能，可根据姓名、出生日期、编号进行高级查询，可以浏览已有病例、建立新的病例和删除已有病例。 18.具备电子签名功能及打印纸张规格设置功能。 19.金属移动台车内置隔离变压器，有效阻断交流与静电干扰，确保脑波超低频信号的高保真采集，提升诊断报告信效度。 20.支持与医院 HIS 系统连接。
39 | 多导睡眠监测仪 | 1 | 技术参数 1、设备监测参数（42-60导），包含脑电、眼电、下颌肌电、心电、腿动、呼吸气流、血氧、鼾声、体位、体动、胸腹运动等。 2、内置≥16G TF存储卡，支持高速USB读取数据，数据自动循环覆盖存储，并可通过显示屏实时查看存储卡剩余存储空间。 3、内置≥2200mAh可充电锂电池，屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能。 4、≥3.0寸TFT彩色显示屏，显示脑电、心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态。 5、显示屏有日期时间显示，无需在监测前录入病例信息，并有当次监测记录时长显示。 6、心肺藕合（CPC）技术、整体围绕型电感体积描记法（RIP）技术、3D陀螺仪技术3种技术采集胸腹运动情况。 7、主机一体化设计，无需通过任何模块、组件进行连接，血氧、脑电等所有数据采集传感器直接与主机连接。 8、无线数据遥测功能，通过内置蓝牙模块实现实时无线数据传输功能，具备无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式。 9、MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测，分析软件具备MIC鼾声语音回放功能。 10、*语音记录功能（采样率10kBps），软件端具备同步鼾声录音回放功能。 11、心肺藕合（CPC）技术辅助睡眠分期。 12、集成式一体化脑电线设计，金杯式镀金电极。 13、专业防呆口设计，每一个传感器接口规格都不相同，只要能正常插入接口，就能保障传感器连接是正确的。 14、配置金属鲁尔接头，经久耐用。 15、主机具备 Type-C四合一接口，无需对设备进行拔卡读取数据。 16、分析软件具备快速傅立叶变换FFT脑能量频谱分析功能。 17、连续无创血压分析脉搏传导时间（PTT）、动态血压（收缩压、舒张压、平均压），记录睡眠过程中血压变化趋势，并出具动态血压报告。 18、分析软件具备一键查看心率变异散点图功能，并可出具心率变异分析报告。 19、AI智能电脑分析软件，内置成人、儿童分析功能，软件具备自动分析、手动分析功能，自动分析过后的数据依然可以手动修改。 20、报告样式可选择PDF、Word、JPG不同格式模版。全中文报告模版，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，支持报告模版自定义编辑修改。 21、可将记录数据导出为EDF格式文件，并可导出Excel事件统计表，方便临床进行数据统计及科研教学使用。 22、采样精度：24bit。 23、最高采样频率：10KHz。 24、脑电、肌电等生物电采样频率/存储频率：500Hz。 25、血氧饱和度采样频率：25Hz。 26、安全要求： a.应符合GB9706.1-2020标准要求。 b.应符合GB9706.226-2021标准要求。 c.应符合YY 9706.261-2023标准要求疗。 d.电磁兼容性应符合YY 9706.102-2021标准的要求。
40 | 智能物联网卧式功率车 | 1 | 1．生产厂家为医疗器械生产商，具有医疗器械生产许可； 2．具备药监局颁发的二类医疗器械注册证； 3．患者使用设备能进行下肢主动性康复训练； 4．通过患者身份证信息自动获取运动处方信息； 5．屏幕显示：设备采用安卓电脑控制系统，为触控屏，且屏幕≥15寸，分辨率1920*1080； 6．功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压； 7．符合人体工学，座椅舒适，可调节座椅位置，17级可调，范围0-29cm； 8．训练模式：提供处方模式（接收医护工作站下达的处方）和自定义处方模式。①自定义处方模式：支持个人数据锻炼，目标输入，设定靶心率、目标功率、安全心率等参数进行运动训练；②处方模式：采用物联网技术，与康复路径管理系统医护工作站连接，获得医护人员远程设定的处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，并打印输出； 9．生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示； 10．支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能，可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示； 11．运动处方执行进度实时显示； 12．功率：功率控制，0~999W； 13．转速：显示转速数值为0-130转/分，误差不大于±3%或±1r/min，两者取大值； 14．噪音最大负荷工作状态下，噪声不超过60dB(A)； 15．同档位阻力力矩偏差不超过±15%； 16．最大阻力力矩应不小于35N·m，不大于50N·m； 17．最小阻力力矩应不大于5N·m； 18．脚踏运动半径应为210mm，允差±5%； 19．设备功率可在仪器屏幕端手动设置； 20．训练中止也可实现报告记录，提交报告生成数据存储； 21．最大载重量大于200kg； 22．器械倾翻性能：横向倾翻拉力达到250N，倾翻角达到32度。 生理监测参数： 23．监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； 24．监测设备具备医疗器械注册证； 25．血氧饱和度，测量原理：光学测量法，测量范围：42%~100%；分辨率：1%，精度：血氧饱和度在81～100%范围内，测量误差≤±2%；在70-80%范围内，测量误差≤±4%； 26．血压测量范围：0mm-260mmHg，准确度：±3mmHg；测量可重复性：≤5mmHg ；分辨率：1mmHg； 27．心电图／心率：脉率范围：30~250次/分钟；准确度：≤±2次/分钟；导联模式：5导联（LA (L), LL (F), V(C), RL(N), RA (R))；增益选择：x0.5、x1、x2。
41 | 智能生理参数与睡眠监测评估系统 | 2 | 一、基础医疗性能参数 1.床垫具备防水透气性能；耐高温，环境温度不会影响测量结果； 2 心率监测 2.1心率输入：支持光纤传感器作为心率输入来源 2.2心率测量范围：30～250bpm,误差：±3bpm或±3%取大者。 3 呼吸监测 3.1呼吸测量范围1～40rpm；，误差：8～40rpm范围内误差±3rpm。 4数据传输 4.1 监测床垫可通过WiFi或蓝牙无线联网方式将监测数据上传至本地计算机。 4.2 监测心率/呼吸数据更新频率：≤3秒/次。 4.3 监测在床/离床/体动状态更新频率：≤4秒/次。 4.4 体动监测分辨率：1次；精度：±1次。 5. 应用环境：支持隔床垫50CM进行检测； 二、系统软件 6.参数设置 6.1可根据使用需求设置分区域展示，包括单区域或多区域联合展示； 6.2可个性化设置用户信息及报警条件。 7.实时显示 7.1可实时显示在床/离床、体动状态； 7.2系统软件可实时显示心率值、呼吸值； 7.3系统软件可实时显示心率/呼吸异常报警、离床报警等其他异常状态报警提示。 8 睡眠分析 8.1软件可进行睡眠规律分析； 8.2可进行睡眠质量分析,如何时入睡、浅睡时长、深睡时长、总的睡眠时长等等； 8.3可提供综合分析报告。 9多终端联合展示：监测实时数据及异常状态提醒信息可实现在工作站、护理大屏、等终端实时同步显示。 10支持心率、呼吸、睡眠趋势波动分析； 11.可接入康复管理系统，实现物联网远程实时监测，远程数据分析，远程指导，远程管理，无需医护人员亲临现场，实现一对多的整体化监测分析管理方案； 12系统软件具备数据存储及回看功能：数据按需存储、可查询历史记录及趋势图形回放、分析报告，数据可导出。
42 | 智能床旁康复系统 | 1 | 一、资质参数： ① 评估、监测、训练设备具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》； ② 床旁康复系统软件和监测设备硬件均须由同一厂家生产，保证功能互相匹配，便于售后服务。 二、软件功能参数： ① 具有评估、训练、监测等功能； ② 评估功能：具有运动耐力评估、通气功能评估、肌力评估、关节活动度评估、起立行走测试评估功能。运动耐力评估可制定个性化经典Bruce方案； ③ 运动功能：运动模式可选择，主动训练模式和被动训练模式。训练功能：有氧运动训练、抗阻训练、呼吸训练； ④ 运动评估训练过程中实时监测患者心电、血氧、呼吸、血压、心率等指征； ⑤ 系统具备推荐处方功能，可根据评估结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方； ⑥ 信息化数据管理，软件具备评估训练日志管理、历史报告查看以及监测数据回看功能，可回放训练过程中的监测心电图； ⑦ 电子报告管理，含有运动耐力评估报告、有氧训练报告、抗阻训练报告、通气功能评估报告、肌力评估报告、关节活动度评估报告、呼吸训练报告； ⑧ 具备心率变异性分析功能，能对运动过程中的监测心电进行心率变异性分析，针对患者的心血管异变反馈，为医护人员提供临床参考依据； ⑨ 具备无线传输打印功能，可以连接有线/无线打印机直接输出报告； ⑩ 心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍，可打印运动前（静息期）、运动中、运动后（恢复期）的心电图，并可回放查看心电图，自由截取打印任意心电图作为检测心电图； ⑪ 系统具备康复训练中途停止功能，中途停止也可生成康复训练报告； ⑫ 系统支持FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF等参数检测值的对比及数据分析。 ⑬ 支持报告上传HIS系统。 三、硬件设备参数： ① 多种参数一体机监测：7导心电图，血压，血氧，心率，具备多参数实时监测、实时记录功能。系统可实现单个心电导联图增益0.5、1.0、2.0倍。时间基准选择25mm/s、50mm/s； ② 心电图／心率部分：脉率范围：30~250次/分钟，准确度：≤±2次/分钟； ③ 血氧饱和度：测量原理：光学测量法；测量范围：42%~100%； ④ 血压：血压测量范围：测量范围0mm-260mmHg，准确度：±3mmHg；测量可重复性：≤5mmHg ；分辨率：1mmHg；； ⑤ 肺功能评估测量值：FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75，可通过测量值与预期值的比率显示测量者状态；测量容量范围为0.5-8L、容量精度为±3%或±0.05L（取最大值）,流速范围为0L/s-14L/s、分辨率：0.01 L/s 测量误差±10%或者±0.17L/s 取其大者；测量重复性±10%或者±0.17L/s； ⑥ 具有 T-V 容积图、F-V 流量图； ⑦ 3.7六秒呼气时长指示功能； ⑧ 多种模式运动监测：提供智能训练模式、主动训练模式、被动训练模式； ⑨ 多种参数运动监测：转速等级、痉挛等级、阻力等级、时间（软件中按照方案设置）等参数可供调节（不同模式可调节的参数不同）； ⑩ 可持续感应患者的肌肉张力，自动检测可能发生的各种痉挛并加以处理； ⑪ 智能训练可在训练过程中监测患者是否能通过自己的力量完成转动，康复仪自动切换到主动训练模式； ⑫ 被动训练速度调节范围5rpm—60rpm，步距5rpm，有12挡循环可调； ⑬ 被动训练方向可调（发生痉挛会调节方向和速度）； ⑭ 被动训练痉挛等级可调，共12级，用于感应患者的肌肉张力，来判断是否为痉挛； ⑮ 主动训练阻力可调，分为12挡。智能模式下，患者剩余肌力较大，自动提升阻力等级，患者锻炼疲劳，降低阻力等级。非智能模式下，阻力设置后恒定不变； ⑯ 一键式启动，语音提示功能。
43 | 智能心身评测分析系统 | 1 | 1.生产企业具有医疗器械生产资质； 2.生产企业需具有软件企业证书； 3.监测仪器具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》； 4.软件系统具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》； 5.设备可提供独立诊断评测移动医疗推车，双屏高清 1080P 显示触控一体机，操作系统为 Android 系统； 6.多参数一体机实现对患者心理评测过程中的 7 导心电、血压、血氧、心率、呼吸率等实时监测； 7.七导联心电图，可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍；心电图／心率部分：脉率范围：30~250次/分钟，准确度：≤±2次/分钟； 8.血压测量范围：测量范围0mm-260mmHg，准确度：±3mmHg；测量可重复性：≤5mmHg ；分辨率：1mmHg； 9.血氧测量范围：测量原理：光学测量法.测量范围：42%~100%；分辨率：1%，精度：血氧饱和度在81～100%范围内，测量误差≤±2%；在70-80%范围内，测量误差≤±4% 10.医疗监测工作站全程智能语音指导提示患者做评测及智能计时； 11.采用二级权限管理，管理员可以进行医患信息追踪，医生可以登录账户进行报告电子签名； 12.具有心理评测：具有认知、生活质量、精神心理状态、个性特征、睡眠质量评测分析，同时结合答题时间、反应速度、面部表情分析、心率变异分析等综合判定评测有效性、精准性； 13.具有认知功能的评测：通过简易精神状态量表（MMSE)对患者进行定向力、记忆力、语言能力等的测评； 14.具有精神心理状态评估：通过常用量表症状自评量表（SCL-90）、汉密尔顿抑郁量表评测（HAMD）、汉密尔顿焦虑焦虑量表评测（HAMA）、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）等等对患者进行精神心理状态评估；设备可自添加其他精神心理生活量表； 15.具有生活质量/人格/睡眠评估：通过生活质量测定量表（WHOQOL）、艾森克个性测验（EPQ-RSC）及匹兹堡睡眠质量指数量表检查（PSQI），可实现对患者在生活质量/人格/睡眠方面的评测； 16.自主知识产权报告系统，可生成专业的评测报告及打印，包括生理指标分析，生理参数记录分析图谱，心理评测分析，心理评估时间趋势，心理评估表情变化趋势，评测有效性分析，神经调节能力分析，心率变异性分析，心电图等； 17.系统具有面部分析：面部表情变化、微笑程度、黑眼圈、色斑指数等可直接分析情绪变化和疲劳程度； 18.情景模拟：提供α脑波、原野、天空、清晨、初雪等多种环境模拟，让评测者在舒缓的环境下评测，提高评测准确性； 19.具有心率变异分析功能，并出具 HRV 分析报告，散点图、时域与频域分析指标、RR 间期分布直方图； 20.便捷可视化功能，支持双屏显示，医生可全过程观察患者检测过程中的生理心理参数变化及心电变化； 21.建立本地医学数据库，数据不上传院外服务器试验监测数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外； 22.系统可扩展接入康复路径管理系统，实现上下级分诊及患者远程评估、远程指导康复、远程标准化康复管理。 23.支持报告上传HIS系统。
44 | 靶控注射泵 | 2 | 1、具有≥9种输注模式：（14种以上可加3分）可选择恒速模式、mL/h模式、mL/min模式、时量模式、诱导维持模式、间断模式、阶段性输注模式、首剂量模式、药库模式、血浆靶控输注模式、效应室靶控输注模式。 2、自动识别注射器规格：≥5种、（7种以上加2分）5ml、10ml、20ml、30ml、50ml等 3、内置可充电高密度医疗认证锂电池，续航5 mL/h：≥6小时（8小时以上加2分） 4、输注速率范围：0.1-1200 mL/h，注射精度：≤±2% 5、累积输注总量：≥99999 mL 6、防尘防水防护等级：≥IP24 7、报警功能：交流掉电报警、电池欠压报警、推空阻塞报警、管道阻塞报警、注射器脱落报警、预设完成报警、药物将尽报警、等待操作报警、速度异常报警等 8、具有历史数据的记录功能，并在泵上可直接查看记录信息。 9、显示屏：彩色液晶屏 10、靶控模式最少支持3种药物，如丙泊酚，瑞芬，顺式阿曲库胺等（6种以上或者有盐酸氯胺酮、瑞玛唑仑加3分）
45 | 注射泵 | 6 | 1、具有≥8种输注模式：(≥12种加3分），注射模式包含速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式等多种模式；具备联机功能 2、自动识别注射器规格：≥5种（1-60ml） 3、内置可充电高密度医疗认证锂电池，续航5 mL/h：≥6小时 4、输注速率范围：0.1-1200 mL/h，注射精度：≤±2% 5、累积输注总量：≥99999 mL 6、防尘防水防护等级：≥IP33 7、报警功能：交流掉电报警、电池欠压报警、推空阻塞报警、管道阻塞报警、注射器脱落报警、预设完成报警、药物将尽报警、等待操作报警、速度异常报警等 8、具有历史数据的记录功能，并在泵上可直接查看记录信息。 9、显示屏：彩色液晶屏 10.TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，舒芬太尼。
46 | 马镫型腿部固定架 | 1 | 1．腿架使用专用固定器安装于手术床两侧，通用型边轨夹，可适用于任意手术床。 2．足靴一次成型，轻量化设计，坚固稳定，易清洁。 3．悬浮式足靴设计，腿架角度调节活动时，足靴能随膝关节屈曲角度变化自适应性调整，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压，防止膝关节损伤、神经软组织等拉伤。 4．采用气动助力杆调节角度，带有刻度显示，可精确调节并定量显示。 5．足靴支撑杆可垂直调节，调节角度≥110° 6．足靴支撑杆可水平调节，水平角度调节范围≥38°，足靴调整范围0-320mm，配有精准刻度显示；足靴底部应带左右脚及正确使用图示说明。 7．产品自重 ≦12KG；脚靴支撑杆长度≦1000mm； 8． 可承受最大患者体重：≥180Kg 9．专用推车，可悬挂收纳马镫型腿部固定架；底部固定罩带有两级凹型定位槽，可存放其他器械。
47 | 可视喉镜 | 3 | 1 、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机内置多媒体系统，具有拍照录像、数据存取功能，存储量≥30 G 2 、显示器屏幕旋转角度（上下）0°~130°，（左右）0°~270°转动； 3 、高清广角显示屏，视场角≥72°，液晶屏显示分辨率： ≥640*480；空间分辨率≥6.37 lp/mm 4 、配套一次性使用喉镜片，透明度高，一次性喉镜片可插入镜片长度：110±9mm；渐缩型镜片前端厚度：10±1 .5mm； 5、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux； 6、摄像头具有超强的防雾功能，开机即用，无需加热。 7 、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式； 8、内置锂电池，电池容量：≥2500 mAh，电池放电时间：≥240 min
48 | 双极电切镜 | 1 | 一、内窥镜 1、基本参数 视场角：≥65° 视向角：12° 工作长度：280mm 最大插入部外径:4mm 设计光学工作距d0:20mm 视场中心角分辨力:3.0C/(°) 有效景深范围:3mm~100mm 单位相对畸变VU-Z的控制量:-18% 2、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。 3、目镜罩能与国际标准C式卡口配套。 4、可配套OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI、STRYKER等品牌的导光束。 5、支持低温等离子灭菌。 6、镜体前端嵌有蓝宝石耐磨。 二、外鞘、内鞘、工作把手、手术电极 1、尺寸参数 外鞘:工作长度200mm;最大插入部外径26Fr 内鞘:最大插入部外径24Fr 2、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。手术电极采用贵金属材料。 3、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 4、外鞘可360度回水孔，保持镜鞘出水口在任何位置都有最大的出水量，水循环顺，视野清晰。 *5、工作把手与内鞘插口式配合，可配套OLYMPUS品
49 | RigiScan Plus 阴茎硬度测量仪 | 1 | 1、注册证：国械注进 20162181942，型号RigiScan Plus。 2、检测模式：NPTR 夜间检测 + AVSS 视听性刺激检测。 3、测量参数：阴茎根部 / 头部硬度、胀大度、勃起次数、持续时间。 4、采样间隔：15 秒基线测量，勃起事件30 秒加密测量。 5、配置：主机、专用软件、测量环、USB 通讯线、便携箱、一次性耗材包。 6、数据：电脑下载、存储、打印、生成标准化报告。 7、电源：9V 电池供电，便携可移动，支持夜间卧床检测。
50 | 直流感应电疗机 | 3 | 1、注册类别：二类医疗器械，合法注册证 2、直流输出：0～50mA 连续可调，强弱两档，负载 500Ω 3、感应输出：0～60V，疏波 / 密波 / 疏密波 / 感应波 4、定时功能：10–60min 八档可调 5、电源：AC220V 50Hz，可连续工作 4 小时 6、安全保护：输出回零、过载保护、漏电保护 7、适用：前列腺药物离子导入、中药保留灌肠配合治疗 8、配置：主机、输出线、电极、保险丝、说明书
51 | 磁刺激治疗系统 | 1 | 一、设备功能、用途：刺激人体中枢神经，外周神经和骶神经，用于对脑神经及神经损伤性疾病，如脑卒中（脑梗塞、脑出血）等所致运动功能障碍，神经源性等疾病的辅助治疗。 二、技术要求 1、磁刺激器治疗系统： 1.1最大刺激脉冲频率≥100Hz，0-100Hz可调，0-10Hz步长0.1Hz，10Hz以上步长1Hz。 1.2刺激仪主机、冷却系统采用独立分体式设计，方便升级、维修、发挥单个模块最大效用，避免一体式整机结构因任一模块损坏导致的整机报废。 1.3具备至少2种“延迟充电”模式，至少包含主机面板和软件可设置，延迟充电时间0-30s可调，保证设备在触发输出的瞬间，电容器不充电，避免电磁信号干扰运动诱发电位及经颅磁同步脑电的采集，提高精度规避误诊风险。 1.4主机包含 DIN 和 USB通用数据接口，可与科室现有EEG、EMG/EP设备兼容，开展TMS+ EEG + EMG/EP 联合项目，能够实现神经调控精准定位与靶点验证、 脑功能网络连接评估、 rTMS 治疗前评估、治疗中监测、治疗后疗效判定以及中西医结合脑病客观化评价体系。 1.5冷却系统采用独立惰性液态冷却，硅油冷却，线圈内循环液态冷却，惰性液体不挥发不导电，安全性高，免维护。 2、刺激线圈： 2.1过热保护：线圈内部具备温度传感器，刺激线圈超过41℃，自动停止输出。 2.2线圈可进行热插拔，无需专业工程师协助可快速更换线圈。 2.3标配8字蝶形线圈，设计贴合头部，最大程度减少磁场衰减，保证治疗效果；可实现双向双面刺激。 3、MEP（运动诱发电位）模块： 3.1与磁刺激治疗系统结合可开展阈值（MT）自动检测、MEP、（MEP，CSP）募集曲线，MEP变异分析，TMS重频刺激，静息期等，用于皮层兴奋性检测、上下肢中枢神经传导检查，以追踪康复疗效，为临床治疗方案更改提供依据；评估治疗效果；判断预后。 3.2放大器采集≥2通道，USB接口无需地线避免市电干扰。 3.3 A/D转换：16bit 3.4 共模抑制比：≥100dB 3.5 输入阻抗：≥1000MΩ 3.6刺激通道：具备视觉、听觉和电刺激通道，可开展ERP事件相关电位检查的多种功能，系统内置有经典的ERP范式P300，MMN，CNV，P50，GoNogo，Stroop等功能。 3.7放大器、刺激器和操作键盘为一体化设计，通过USB直接连接计算机（与磁刺激和计算机的通讯方式相同），直流供电与传输信号稳定，无需屏蔽室和铺设专用地线，采集信号稳定无干扰，评估精准（提供彩页或技术参数说明书证明） 4、磁刺激工作站系统： 4.1运行环境：Windows11,64位操作系统，使用外置计算机系统，可管理数据和出具报告。 4.2治疗参数设置：刺激频率、刺激强度（阈值百分比）、刺激时间、间隔时间、脉冲串数、方案等待时间、总脉冲数；可扩展成对刺激，配对刺激。 4.3治疗方案设置：刺激位点、采集位点、治疗疗程和运动阈值更新周期。 4.4治疗方案：内置有临床论文对应的处方，并免费扩展；医生可自行创建治疗模板，便于临床使用者之间交流。 4.5可变频率：可在单个刺激序列中设置多个刺激频率(对于某些特殊病患，同一部位需先低频再高频刺激，以扩大治疗效应，或者科研特殊设计)。 4.6,定位管理器：可输入横断头围、矢状头围、冠状头围，进行DLFFC点位的计算和显示，便于临床快速准确定位。 4.7伪刺激模式：软件模拟线圈刺激的声音给予微电流刺激，即可开展双盲对照实验（提供软件截图）。 4.8数据管理：患者整体数据整理、收集，治疗数据、参数统计导出EXCEL或文本格式，便于统计管理。治疗报告：可自定义出具包含治疗、检测信息等的报告。教学演示：在非连接设备状态时进行教学、演示。
52 | 全高清电子结肠镜 | 1 | 一、全高清电子结肠镜要求：1条 1、CMOS图像传感器成像； 2、视场角≥170°； 3、头端部外径≤12mm； 4、主软管外径≤12mm； 5、景深：2-100 mm； 6、弯曲角度上≥180°下≥180° 左≥160° 右≥160°； 7、钳道孔径≥3.8mm； 8、工作长度≤1350 mm； 9、电气插头 ：一体式设计、无需防水帽； 10、支持一键式热插拔； 11、支持前向附送水功能； 12、与主机非辐射式无线供电； 13、与医院现有主机兼容使用 注：因医院现有电子胃肠镜设备主机，特要求投标人所投产品须与现有设备能够匹配。避免采购产品因与现有设备不匹配导致无法使用而造成不必要损失。
53 | 全高清电子治疗胃镜 | 2 | 一、全高清电子治疗胃镜要求：2条 1、CMOS图像传感器成像； 2、视场角≥145°； 3、头端部外径≤9.8mm； 4、主软管外径≤9.6mm； 5、景深：2-100 mm； 6、弯曲角度上≥210°下≥90° 左≥100° 右≥100°； 7、钳道孔径≥3.2mm； 8、工作长度≤1090 mm ； 9、电气插头 ：一体式设计、无需防水帽10、支持一键式热插拔； 11、支持前向附送水功能； 12、与主机非辐射式无线供电； 13、与医院现有主机兼容使用 注：因医院现有电子胃肠镜设备主机，特要求投标人所投产品须与现有设备能够匹配。避免采购产品因与现有设备不匹配导致无法使用而造成不必要损失。
54 | 高清电子胃肠镜系统 | 1 | 一、电子图像处理器：1台 1、主机光源分体式设计，全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统 2、数字HDTV：DVI-D接口≥2个 ，SDI接口≥2个； 3、模拟SDTV：RGB TV接口≥1个、S-VIDEO接口≥1个、VIDEO接口≥1个； 4、色彩调节：具备R、G、B三色彩调节，各≥9档； 5、测光模式：≥3种，包括：平均测光、峰值测光、自动测光； 6、结构强调：≥3级可调； 7、图像放大功能：兼容内镜均可电子放大≥2倍，0.05倍逐级放大，≥20级； 8、特殊光模式：≥3种； 9、图像显示类型：≥2种； 10、冻结模式：≥3种； 11、可兼容同品牌高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜等； 12、可拓展兼容：双钳道电子胃镜，电子小肠镜； 13、检查计时功能：具备计时器和分段计时功能； 14、分光图像强调技术：具备，≥10档预设可调； 15、主机具备图像存储功能，也可存储在外接USB存储器； 16、内存可存储图像数量：TIFF格式≥800张； 二、内窥镜用冷光源：1台 1、光源：LED≥4个，多色光源独立可控； 2、光源寿命：≥1.4万小时； 3、可根据信号输出自动调节亮度，也可手动调节； 4、具备记忆功能，关闭系统电源后设定值仍可保存； 5、透射照明：具备； 6、光照限制：具备； 三、高清显示器：1台 1、对角线尺寸≥32 英寸，分辨率≥1920×1080； 2、具有视频信号输入/输出接口：DVI、3G-SDI等； 四、专用台车：1台 1、上下左右可旋式液晶显示器支架可升降内镜支架，可同时悬挂两根镜子可调节设备底板可拉伸键盘托盘； 2、专业台车可容纳电子内镜系统常用设备； 五、电子上消化道内窥镜（检查型）：1条 1、视野方向：0°（直视）； 2、视野角：≥140°； 3、观察景深：2-100mm 4、先端部直径：≤9.2mm； 5、插入部直径：≤9.3mm； 6、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°； 7、工作长度：≥1100mm； 8、全长：≥1400mm； 9、钳道内径：≥2.8mm； 10、前射水：具备； 11、 特殊光模式：≥3种；提供白光、联动成像、蓝光和蓝光增亮多种特殊光检查功能，辅助临床应用镭射光的内镜诊断方法，利于早癌病变观察和诊断。 12、 具备电子分光功能，提供≥10波段电子分光技术观察模式，利于早癌病灶筛查和诊断 六、电子下消化道内窥镜（检查型）：1条 1、图像传感器分辨率：百万像素CMOS图像传感器，兼容HDTV全高清输出； 2、特殊光模式≥3种； 3、视野方向：0°(直视)； 4、视野角：≥170° 5、观察景深：2mm-100mm， 6、先端部直径：≤12.0mm； 7、插入部直径：≤12.0mm； 8、工作长度：≥1300mm； 9、全长：≥1650mm； 10、弯曲角度：上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°； 11、钳道内径：≥3.8mm； 12、前射水：具备； ▲13、具备硬度可调、精准传导、顺应弯曲等技术 七、电子上消化道内窥镜（治疗型）：1条 1、视野角度：0°（直视） 2、视野范围：≥140° 3、观察范围：2-100mm 4、图像传感器： CMOS图像传感器≥100万像素 5、先端部直径：≤10.1mm 6、弯曲部直径：≤10.1mm 7、弯曲角度：上：≥210°/下：≥90°、左/右：≥100° 8、钳道直径：≥3.8mm 9、工作长度：≥1100mm 10、全长：≥1400mm 11、前射水：有 12、具有多种特殊光模式：≥3种 八、电子下消化道内窥镜（治疗型）：1条 1、视野角度：0°(直视)； 2、视野范围：≥140°； 3、观察范围：3-100mm； 4、先端部直径：≤9.8mm； 5、弯曲部直径：≤10.7mm； 6、有效长度：≥1330mm； 7、全长：≥1630mm； 8、弯曲角度：上：≥210°、下：≥160°、左：≥160°、右：≥160°； 9、钳道直径：≥3.2mm； 九、电子上消化道内窥镜（放大型）：1条 1、视野角度：0°（直视） 2、视野角：≥接近56°/正常140° 3、观察景深：接近1.5-2.5mm/正常3-100mm 4、先端部直径：≤9.9mm 5、弯曲部直径：≤9.8mm 6、弯曲角度：上：≥210°/下：≥90°、左/右：≥100° 7、钳道直径：≥2.8mm 8、工作长度：≥1100mm 9、全长：≥1400mm 10、前射水：有 十、内镜送水泵：1台 1、适用液体:无菌液体、蒸馏水 2、具有输出20s定时保护，避免忘记关闭输出情况下的浪费或安全保护。 3、最大输出流量:600±60ml/min（4.8mm 内径泵管）；300±30ml/min（3.2mm 内径泵管） 十一、二氧化碳送气泵：1台 1、可兼容奥巴、富士、宾得等胃肠镜品牌主机。 2、输出CO2气体流量:0~9L/min±1L/min(可调)； 3、五种定时预选模式（15min，30min，60min，120min，无限时间) 4、过滤性能：0.5μm及以上微粒的滤除率大于90%； 5、输入CO2气体额定压强范围：0.20MPa~0.82MPa； 十二、电子内窥镜图像处理器：1台 1、主机具有一键视频录制功能 2、主机适配外科胆道手术导管规格≥3种 3、主机适配ERCP胆道手术导管规格≥3种 4、主机具备自动白平衡功能 5、支持主机软件USB快速升级 十三、一次性使用胆胰管成像导管：2条 1、视场角≥120° 2、先端外径≤3.1mm 3、器械通道≤1.2mm 4、工作长度≤215cm
55 | 代谢气体分析仪 | 1 | 1.采样方式：在线或离线，满足不同的应用场景。 2.检测指标：经呼气末CO2监测指示的采样与校准的H2、CH4、NO、H2S和CO体积分率； 经口/鼻部以50ml/s流速采样的NO、H2S体积分率（需同时选配NO与H2S检测器）。 3.检测范围：（1）H2：0－200ppm；（2）CH4：0-75ppm;（3）CO2：0-7%； （4）NO：0-3000ppb；（5）H2S：0-1000ppb；（6）CO：0-250ppm。 4.准确性（检测值与标准配气值的标准误差）： （1）H2：±2ppm或5%，两者取较大值； （2）CH4：±2ppm或5%，两者取较大值； （3）NO：±3ppb或10%，两者取较大值；（4）H2S：±3ppb或10%，两者取较大值； （5）CO：±2ppm或±10%，两者取较大值；CO2：±1%； 5.重复性（同一配气或呼气浓度的重复检测误差）：相对标准偏差RSD应在10％内 6.开机预热时间：15分钟，预热结束即可使用，无需每天使用前校准。 7.传感器类型：H2/ NO/ H2S/CO：电化学传感器；CH4：甲烷催化型半导体气敏元件与氢、氧与水气敏元件构成。 8.采样过滤：吸入过滤器含高锰酸钾/活性炭/N99纤维层，可过滤环境中有害气体与细菌病毒等微生物，严防交叉感染；呼出过滤器含N99纤维层与湿化层，严防细菌病毒等微生物进入体内。 9.设备内部装有湿度调节器，防止湿气对测试结果的影响。 10.质量控制 （1）仪器自动监控并提示测试状态（包括吸气、憋气、呼气末、NO呼气流速、压力与时间）和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性。 （2）仪器具有标准气检验校准和呼出气检验校准两种质控方式，保证临床准确性。 （3）产品生产厂家具有制备标准气的能力并可提供具有配气资质的一氧化氮、氢气、甲烷、硫化氢标准气。 11.技术标准：（1）呼气氢（甲烷）： 2009年罗马呼气氢实验共识声明 2017年呼气氢和甲烷测试在肠道疾病中的应用：北美共识 2020年北美胃肠病学会临床指南：小肠细菌过度生长 2021年成人和儿童氢和甲烷呼气测试适应证、测试流程和临床应用：欧洲指南 （2）呼出一氧化氮: 2005 年欧美 ATS/ERS 呼出气一氧化氮测定技术标准指南； 2007 年美国 FDA 呼出气一氧化氮测定产品注册指南 2017 ERS呼气测定欧洲技术标准
56 | 内镜清洗工作站 | 2 | 1、适用范围：供医用内窥镜可清洗部件的清洗、消毒、干燥用。 2、结构及组成：产品由初洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、管路系统、控制系统组成。 3、设备电源：220V±22V，50Hz±1Hz。 4、主体结构： 4.1台面、清洗槽、功能背板、干燥台： 4.1.1材料要求：采用高分子复合材料（PMMA+ABS）整体热合吸塑一次成型，板材厚度≥4mm，无任何接缝。材料的拉伸强度≥35MPa；拉伸断裂伸长率≥5.5%；简支梁无缺口冲击强度≥10C kJ/m2；10%应变时的压缩应力≥52MPa。 4.1.2耐酸碱性能：高分子复合材料具有良好的耐酸碱、耐腐蚀性能，符合GB/T 11547中“耐化学试剂”的要求，满足清洗、消毒及干燥的工作环境的要求。 4.1.3清洗槽形状要求：采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，能够防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，避免污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒；槽体前端设计有半径≥1OOmm的大圆弧，可有效的支撑操作人员的腰腹，降低橾作人员的劳动强度；槽内侧底部采用凸起设计，减少内镜与槽体的接触面积。 4.1.4清洗槽容量标识：槽体内部有容量标识，容量标示的分度值≤1L，误差值≤15%，确保进液的精确。 4.1.4功能背板要求：采用与清洗槽相同的材质，背板采用倾斜式平面，符合人体视觉角度。 4.1.5浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。防护罩尺寸大于槽体内径尺寸，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 5、规格尺寸： 5.1清洗槽尺寸：台面高度≤880mm，前后宽度≤785mm（内径420mm～470mm），左右长度在500mm～1710 mm之间（内径355mm～800mm），槽体深度≤200mm，误差应在±1%范围内。 5.2转角尺寸：左右长≤760mm×前后宽≤760mm×台面高≤880mm，内径左右长≤450mm×前后宽≤440mm×深≤420mm。 5.3功能背板：背板高度≥1600mm，有多尺寸满足现场安装要求。 5.4干燥台：台面高度≤880mm，前后宽度≤785mm，左右长度依据需要定制。 6、柜体： 6.1柜体形状：分段式柜体，柜体底部离地高度≤70mm，造型采用倾斜式设计，柜体底部向内缩进≥85mm。 6.2柜门材质;耐腐蚀、易清洁。 6.3柜门设计：柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计。 6.4开门方式：柜门与把手柜门由阻尼饺链实现自动闭合。 7、控制系统： 7.1显示与操作：采用LCD液晶显示屏，电容式防水触摸按键。 7.2功能要求：全管道灌流装置，可分别设置作业时间，各种数据自由设定(0秒—99分59秒)，计时准确误差≤0.1%，工作时，注液、注气，脉冲、自动转换一次完成，工作结束有声音提示。 8、清洗流程要求： 全流程由初洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台组成。 9、灌流计时装置：内镜清洗工作站配置的灌流计时装置的误差≤0.1%，且计时时间可调，且能保存自定义时间。 10、清洗喷枪要求： 10.1材质要求：采用304#不锈钢材质制作，耐受压力0-0.7Mpa。 10.2配置要求：适合对不同类型的内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗。 11、水龙头要求：国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。 12、落水器要求：与不锈钢水龙头同一厂家的全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。 13、管路系统： 13.1供水管路：采用PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T18742.2要求，耐热耐压、无毒，采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，防止发生渗漏。 13.2排水管路：采用PVC-U排水管材和管件，符合GB/T8804.2要求，耐热、耐压、无毒，采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，防止发生渗漏。 14、气源处理系统：气源处理系统包括气源处理器、中心气体处理器和灌流气压调节器。 14.1灌流气压调节器应符合以下要求： 14.1.1具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa. 14.1.2具备压力可调功能，可调范围 0.05 MPa～1.0 MPa。 15、医用空气压缩机：内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。 15.1供气压力：max0.75 MPa。 15.2额定排气量：≥55 L/min(0.4 MPa时)。 15.3储气量：≥22 L。 15.4噪音≤58 dB 16、纱布盒：不锈钢材质，可放置 10cmx 10cm 纱布块不少于 20 块。 17、射灯：置于背板顶部，电源线及灯不外漏，采用LED灯。 18、内镜追溯系统 18.1严格执行《WS 507---2016 软式内镜清洗消毒技术规范》。 18.2采用成熟的 RFID 射频技术，组建内镜中心物联网网络，形成全流程闭环追溯，RFID 芯片防水耐腐蚀，不易损坏，可长期复用。 18.3系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式，服务器自动备份、客户端自动更新。 18.4系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制。 18.5支持和医院 HIS、PACS 系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享，万级数据秒级同步。 18.6在第三方清洗机厂家开放接口的前提下，实现自动采集设备数据及监控设备运行。 18.7各清洗流程，系统自动监控、智能感知、自动记录、无需人为操作。 18.8对所有的操作进行追踪、记录、分类、统计，并在一个工作平台进行展示。 18.9采用专用语音提示装置，所有流程操作语音提示，异常操作自动给予预警，全程辅助操作人员进行高效作业，提供人性化的人机交互方式。 18.10三重预警，防范感染风险：阳性病人使用预警、未达到规定清洗时间拿出预警、使用前消毒不合格内镜预警。 18.11可监测消毒液名称、消毒液使用次数，监测次数，消毒液浓度、操作时间、操作人员等与消毒液有关的信息。 18.12可对内镜中心使用的耗材出入库管理、材料盘点、库存查询等功能。 18.13可对内镜的终身进行登记管理，记录内镜的购入，维修，维修故障信息，维修操作信息等，给科室管理带来方便。 18.14提供内镜中心各工作区域或各工作流程工作量、效率值、内镜使用情况的统计数据。 18.15提供链式关联追溯；内镜使用病人可通过该链向上对使用此内镜的病人进行追溯。 18.16每套系统支持客户端同时访问数量和工作站数量大幅提升，避免出现卡顿和延时现象。洗消数据批量导出和查询响应时间更短，用户体验更佳。 18.17系统界面更为简洁、智能、人性化，提供可视化的流程状态实时显示，清洗过程一目了然。 18.18电脑配置：国内知名品牌，≥I5处理器+8G内存+500G硬盘；≥21.5寸显示器. 19、方案设计：设备制造商能够针对性地提供方案平面图，方案图需符合用户使用场地要求，同时应符合规范要求及用户需求。
57 | 内镜清洗消毒器 | 2 | 1.适用范围：适用于软式内镜的清洗消毒。 2.设备电源：AC220V 50Hz，4.0kVA。 3.设备尺寸：700mm(L)×1220mm(W)×1320mm(H)mm。 4.槽体设计：采用左右双槽设计，可同时清洗2条胃肠镜，左右槽可独立工作，也可同时工作。 5.槽体密闭：全封闭槽体设计，双向密封模式，减少消毒过程中消毒剂气味的泄露，减少医护人员的职业危害。 6.清洗槽体材料：清洗槽体选用优质耐腐蚀的PMMA材料，材料厚度8mm。 7.节约槽设计：槽体采用节液状态设计模式，单个运行过程清洗液或消毒剂使用量10L，节约消毒剂、清洗剂的使用，减少能源的损耗，降低设备运行成本。 8.操作模式：采用触摸屏和前置触摸面板操作模式，便于使用人员的操作。设备分别具有后置高清触摸屏和前置台面触摸面板，操作信息同步显示。 9.运行流程：清洗流程应符合YY0734.1和GB30689中性能指标的要求，流程包含泄漏测试、冲洗、清洗、漂洗、消毒、最后漂洗和干燥过程。 10.泄漏测试：设备在运行过程中，全程对内镜进行泄露测试，测试压力可设置为内镜制造商的要求。设备检测到内镜泄漏时，将持续提供正向压力，防止水进入内镜，避免内镜的损坏。 11.运行程序：预置程序6套，预置PAA消毒程序、OPA消毒程序、PAA清洗消毒程序、OPA清洗消毒程序、自消毒程序、自定义消毒程序；可自定义编辑组合模式程序，可实现快速程序、标准程序、增强程序等模式，并可独立单一运行工作流程，如清洗、消毒、漂洗等单一模式。 12.自消毒程序：设备满足GB30689的要求，具有自消毒运行程序。 13.双模消毒：设备可同时运行两种消毒因子消毒模式，左右槽体同时工作时可采用不同的消毒剂。程序选择可自由选择消毒剂，如左槽为PAA，右槽为OPA，也可左右槽同时为一种消毒剂。 14.开门模式：三种开门模式，可采用脚踢、触摸屏操作和触摸面板三种模式开门。 15.门结构：采用电动推杆作为开关门的驱动装置，门结构应符合YY0734.1标准的要求，当设备运行过程中断电或发生故障，可不借助任何工具将门打开取出内镜。 16.门保护：门打开时，设备无法启动运行；门关闭后设备应提示门已关闭，运行过程门保护装置开启，设备在运行过程中门无法打开。 17.化学助剂残留：内镜在经设备漂洗后，漂洗水中无有害物质残留，试验对特定元素甲醛、总砷、铅及荧光剂指标进行检测，结果应符合相关标准的要求。 18.喷淋清洗：设备顶部设有旋转喷淋装置，喷射水流横向360°+ 纵向360°劲流而出，上下兼顾，大大提升清洗槽内水流覆盖面积，各个位置的边角缝隙全能冲刷到位。 19.喷淋灌流：设备具有喷淋和灌流两种清洗模式，并能独立运行或组合运行，喷淋清洗可快速对内镜表面、槽体及门盖进行清洗和消毒，灌流对内镜的管腔进行清洗消毒。 20.吹扫模式：设备在清洗转换漂洗、漂洗转换消毒、消毒转换最后漂洗、最后漂洗转换干燥转换过程时，采用洁净的气体对内镜管腔、腔体和喷壁中的残留液体进行吹扫，拒绝残留水对消毒剂进行稀释，延长消毒剂的使用周期。 21.内镜通道清洗监测：内镜管腔所有通道设有独立的流量监测传感器，能够持续监测所有通道是否堵塞，保证内镜的清洗效果和消毒效果。 22.清洗程序：设备在清洗运行时对清洗液进行加热，加热温度符合YY0734.1的要求。 23.酒精灌流：最后漂洗完成后，设备可通过灌流装置对内镜管腔注入酒精进行管腔的干燥，注入酒精的时间可进行设置，也可关闭该功能。 24.无菌水漂洗：内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后可使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒后的内镜。 25.消毒剂管理：设备具有消毒剂管理功能，可设置消毒剂名称、消毒剂效期、消毒剂运行周期、消毒剂到期提醒、消毒剂使用记录等功能。 26.消毒剂更换：设备具有消毒剂更换人机交互模式，消毒剂更换的每个阶段能自动提示，让操作人员更便捷。 27.主控制系统：采用工业级PLC可编程逻辑控制系统，稳定性高，适合在恶劣的环境中使用；具有故障自动检测功能，故障直接显示功能，非代码显示。运行过程能实时监控设备的运行的温度、时间、压力等功能。 28.彩色触摸屏：采用1920*1080的15寸高清彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个阶段运行状态消毒剂使用信息，可通过触摸屏显示故障信息。 29.耗材柜：耗材柜（清洗剂、酒精）采用抽拉式进口导轨，更换耗材轻松便捷。 30.安全保护：设备具有漏电断路装置、过载保护装置、过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、化学助剂缺少保护装置、门安全防护装置等。 31.记录方式：采用非热敏打印机，可自动打印各个过程的运行数据，并可打印内镜信息和消毒剂的信息；在不使用 U 盘等外接存储装置的前提下，可存储最近的至少 3000条运行录，或者实现无纸存储 U 盘直接导入电脑。 32.消毒验证：提供省级以上疾控中心内镜清洗消毒器使用邻苯二甲醛和过氧乙酸对ATCC9372(枯草芽孢杆菌黑色变种)和铜绿假单胞菌杀灭效果的检测报告。 33.内镜注册：可通过设备预留记录装置和触摸屏，将内镜的信息录入到控制系统中，也可通过追溯系统实现一键同步，实现内镜、设备、运行的闭环追溯。 34.信息系统：设备预留追溯接口，可与内镜质量管理追溯系统对接，将设备运行各项数据进行追溯记录。 35.设备配置：主机1台、ID卡2个，操作指南1份、说明书2份、合格证1份、验收单2份。
58 | 氩气刀 | 1 | 1、工作频率： 电切: 430kHz±10%，双极凝/柔和凝：430kHz±10%，电凝：600kHz±10% 2、电切额定输出功率: 纯切： 功率5-370W（负载400Ω） 混切效果1：功率5-200W (负载400Ω) 混切效果2：功率5-200W (负载400Ω) 混切效果3：功率5-200W (负载400Ω) 3、电凝额定输出功率： 强力凝：功率5-120W（负载500Ω） 氩束凝：功率5-120W（负载500Ω） 喷射凝: 功率5-120W（负载500Ω） 柔和凝：功率5-120W（负载125Ω） 4、切凝额定输出功率： 切强凝：功率：5-370W（负载400Ω）/5-120W（负载500Ω） 切柔凝：功率：5-370W（负载400Ω）/5-120W（负载125Ω） 强凝切：功率：5-120W（负载500Ω）/5-370W（负载400Ω) 柔凝切：功率：5-120W（负载125Ω）/5-370W（负载400Ω） 5、双极凝额定输出功率：5-100 W（负载125Ω） 6、低频漏电流(正常状态)： 对地漏电流： ≤5mA 接触电流： ≤100μA 患者漏电流： ≤10μA 患者辅助电流： ≤10μA 7、高频漏电流： ≤150mA 8、电切调节模式5W至50W，以1步进；50W至370W，以5步进。 9、电凝调节模式5W至50W，以1步进；50W至120W，以5步进。 10、供电电源：单相AC220V,50Hz ，（整机输入功率）最大输出功率时的功耗：900VA，最大输出功率370W。 11、氩气高频手术设备是具有高频电刀功能和氩气功能（APC）的一体机，CF型设备，全浮地形式输出，由标志表示。 12、具有八种电切、五种电凝输出模式，可满足内镜下各种需高频治疗的手术。 13、单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出声光报警，并停止输出。 14、氩气高频手术设备采用三联脚踏或按键控制，可以自动转换，方便操作者的使用。 15、可用于内镜电切模式。是可进行组织切割凝血的消化内科、呼吸科和电外科手术设备。 各内镜电切模式电压≤1100V，热损伤程度小，创伤深度浅。 16、切凝联动功能具有时间调节功能，可根据实际需求调整电切、电凝的输出时间，可用按键分别调节工作时间（0.1S-90S）。 17、具备自动监测的回路控制系统，用以控制和调节切割质量参数，不同负载情况下自动补偿调整输出功率，从而确保各选定的切割质量得以重复并保持稳定。 18、电凝和氩束凝模式的自动切换，通过脚踏就可实现功能的转换。 19、氩束激发距离在7-10mm，保证内镜下的视野清晰。 20、氩气流量控制为全数字化自动控制，保证气流的精确稳定。氩气流量设置键可在0.1L/min～12.0L/min范围内调节，其中0.1～3.0L/min以0.1L/min步进，3.0～12.0L/min以0.5L/min步进设置氩气流量。 21、氩气压力不足时，将发出声光报警，并停止输出。输入设备的氩气压力要求范围为0.18MPa～0.25MPa，当输入压力大于0.25MPa且小于0.65MPa时设备内部的调压系统可实现压力自动调节。设备具有过压保护及欠压提示功能。 22、氩束凝模式具有一键冲洗功能，防止氩束电极阻塞。 23、液晶屏显示,一界面全模式操作人机交互系统，操作简单，显示直观。 24、具备软件调试通信接口，可实现现场软件排查和校准。 25、设备具备输出功率自测，可实时显示瞬时功率数值。 26、具有单独记忆功能，能独立记忆上次工作的功能状态和数值设定。 27、具有高频输出参数自动监控，它能监控实际值与当前所设定的高频输出参数设定值之间的偏差。当偏差太大不能保证有关 (切割或电凝)效果的要求质量时，便发出提示音和／或关闭高频发生器。） 28、具有功率峰值系统控制(PPS)，能识别低阻抗负载，使高频发生器短暂地提供足够的功率，从而确保所设定的切割质量。 29、各模式输出功率精度为±10%，高于GB9706.202-2021 高频手术设备及附件基本性能要求。 30、设备注册证结构组成中包含转接线、双极镊连线、单极电凝线、中性电极导线，确保使用安全合规。 31、设备有效期限为8年。 32、有干簧管式和继电器式两种三联脚踏开关可供选择。 33、具有4mm、6mm两种单极手柄接口，可连接各类腔镜连线或附件。 34、氩气流量可随功率设定智能调节。 35、具备外径≤1.7mm的氩束电极，且具备单独注册证。 36、具备语音提示功能、音量可调。 37、设备具备开机自检功能，每次启动后，设备自动测试性能。
59 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 1.检测原理：干式荧光免疫法 2.检测通道：12通道 3.样本类型：全血、血清、血浆、尿液、其他等 4.检测速度：单次检测耗时＜10秒 5.检测方式：支持一卡多项 6.可同时检测同一厂家项目：胃泌素17、胃蛋白酶原Ⅰ/胃蛋白酶原Ⅱ、幽门螺杆菌（HP）分型等 7.试剂卡条码：一维码、二维码（以用户最终选择为主） 8.台间差：Bis%≤5%（系列标准卡） 9.检测性能：重复性CV≤10% 稳定性≤±8% 10.操作简单：自动检测，自动弃卡；无需特殊技能的操作人员 11.结果传输：自带 Windows 环境下测试控制管理软件，内置热敏打印机及支持外置打印设备连接，支持LIS连接传送测试结果及数据导出 12.适用试剂：常温储存，单人份包装，随拆随用
60 | 医用超声雾化器 | 2 | 1、 超声振荡频率为2.0MHz ±10%； 2、 最大雾化率≧180ml/h； 3、 可对中草药、饮片、颗粒制剂、中药汤剂进行煎煮，最高加热温度:100℃±5%; 4、 加热锅装水量:1800ML。 5、具有药液过滤装置，对药渣过滤； 6、煎煮时间范围（0-30）分钟。 7、治疗时间:0-30分钟(连续可调)； 8、雾化器安装有雾化率调节装置，连续可调，能够调节雾化率大小； 9、雾化器安装有风量调节装置，三档，能够调节风量大小； 10、出雾温度可调，范围20℃-50℃ 11、雾化器水槽内最高水温≤60℃； 12、雾化器正常工作时的整机噪声≤50dB（A计权）； 13、雾化器具有定时控制装置，定时误差≤±10%； 14、雾化器在常温下采用交流电源供电可连续工作4小时以上； 15、＊等效体积粒径分布，直径1μm-8μm的雾粒所占比例大于50%； 16、中位粒径6.4μm，允差±25%；测量时溶液为水，环境温度为24℃±2℃，相对湿度为61%±5%。 17、低水位提示装置:当雾化器水槽内无水时，机器可自动停机； 18、雾化杯具有温度异常和液位异常报警； 19、在额定电压±10%的范围内，雾化器能正常工作； 20、雾化器额定加热功率700VA±10%; 21、具有中药雾化和西药雾化功能； 22、仪器为立式带脚轮，方便移动；且推车配置废液收集装置。
61 | 睡眠呼吸监测仪 | 1 | 1、工作环境 环境温度：5～40 ℃；相对湿度：≤85%RH；大气压力：700～1060hpa； 2、监测指标 对人体血氧饱和度、心率、呼吸频率、体动、在/离床进行连续监测； 3、使用方式 将监测垫放在床垫与床板之间； 4、激光信息 激光波长：1550nm，功率＜1mW，1类弱激光 5、小型主机便携性高 体积不超过174mm*110mm*64mm，可以在不同场景使用，不占用空间。 6、主机显示屏 可显示心率、呼吸率、血氧饱和度、电池电量、网络状态等信息；与血氧监测设备蓝牙连接。 7、监测垫长 80cm*宽 61cm*厚 1.2cm，重量1400g，轻量便携，可以在医用护理床铺设使用。 8、监测垫内置光纤传感器，代替鼻气流管采集呼吸信号，供临床数据分析。 9、监测参数 包含以下6种： 9.1 呼吸频率测量范围：0-45次/min，测量误差：6-45次/min，±2次/min；0-5次/min不预定义； 9.2 心率测量范围：30~250 次/min，测量误差：±2次/min或±3%取大值； 9.3 呼吸暂停/低通气：支持； 9.4 在/离床检测：支持； 9.5 体动检测：支持； 9.6 睡眠结构：睡眠、清醒、离床； 9.7 血氧饱和度测量范围：0-99%； 10、数据分析 可分析并显示预设时间内的心率、呼吸率、脉搏、体动、呼吸暂停、低通气趋势图以及阻塞型、中枢型、综合型呼吸事件类型； 11、诊断结果 显示分析后的睡眠情况、呼吸事件情况（包括呼吸暂停、低通气、阻塞型、中枢型、综合型呼吸事件类型）、心率情况、血氧饱和度情况的结果报告； 12、报告生成 自动生成报告和医生意见（可单独修改）； 13、报告查看与打印 支持报告查看、导出 PDF/WORD格式 和打印，支持数据详情查看； 配套要求： 对人员、操作环境、使用场地等无特殊要求。
62 | 内镜一体化清洗消毒中心 | 1 | 1清洗槽1.1清洗台面由五个内镜专业洗消槽组成，分别为初洗槽、酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用进口PMMA和ABS复合材料压注模具一次成型。槽体表面光滑，有韧性，既美观又能保护内镜. 1.2槽面经数次冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，质薄而坚硬，光亮平滑，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥6mm。槽体周边的吸附工艺水平高湛，使R角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。 1.3固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成，起到加固台面、 承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形。 1.4所有槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出60mm，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。槽体后板采用连体设计，既美观，又避免积水残留。 1.5槽体台面采用流体学工艺设计，科学的与人体结构相结合，又不积水。台面厚度＞5mm，离地高度≤860mm。槽体排水面既美观，又能使污水排放干净，防止污染。 1.6方槽外径：≤610mm×660mm×170mm，小方槽内径：≥490mm×410mm×170mm 2酶洗/消毒槽 2.1清洗台面由五个内镜专业洗消槽组成，分别为初洗槽、酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用进口PMMA和ABS复合材料压注模具一次成型。槽体表面光滑，有韧性，既美观又能保护内镜. 2.2槽面经数次冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，质薄而坚硬，光亮平滑，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥6mm。槽体周边的吸附工艺水平高湛，使R角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。 2.3固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成，起到加固台面、 承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形。 2.4所有槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出60mm，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。槽体后板采用连体设计，既美观，又避免积水残留。 2.5槽体台面采用流体学工艺设计，科学的与人体结构相结合，又不积水。台面厚度＞5mm，离地高度≤860mm。槽体排水面既美观，又能使污水排放干净，防止污染。 2.6方槽外径：≤610mm×660mm×170mm，小方槽内径：≥490mm×410mm×170mm 2.7按最新规范配备专用动力泵，最大扬程≥10M，最大流量≥28L/MIN，耐酸耐碱，提供相关图片。 2.8一键启动自动排废液和排废水，无需手工，降低医护人员与危化品的接触时间，保障医护人员的人身健康。 3柜架及门 3.1柜门由彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱，永不变型变色，生锈。 3.2柜门门框采用进口塑钢材料压注而成，防潮，防腐蚀。既美观又耐用。 3.3柜门固定活页采用防锈可调式，方便有需要时对柜门进行调校。 3.4柜门全部安装于架子外部，避免架子结构外露而不协调，不美观。 3.5门板颜色可按用户要求定制色彩。根据用户实际尺寸整体设计，使门板大小均衡，协调美观。 3.6.支架选用进口304不锈钢，厚度≥1.2mm。配备万向轮与制动，方便转运。 4功能背板 4．1表面光滑、耐腐蚀，永不生锈，既美观又实在，易于清洁擦拭，不会存在死角。 4．2 背板材料采用进口PMMA复合材料，厚度≥6mm，无须用采用玻璃钢加固，防止爆裂，也易于安装。 4．3背板采用整体式一次性压模吸注而成，接缝少、雅观。 4．4背板中部突出部份为20cm×10cm，既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。 4．5转角槽背板一体连成，与转角槽结构协调一致，雅观实用。 4．6电箱、照明灯可安装为内藏式，整体协调美观。 5全自动电子水源开关 ，自动控制，避免下班忘记关闭水源而造成损失。 6可控式水龙头 6.1国内著名品牌,可伸缩设计，抗强酸碱,具有耐腐蚀功能 。出水装置经过防腐蚀处理。 6.2纯不锈钢制成。拒绝断裂风险。 6.3可控制转向于水流方向。易于拆卸及物表消毒。 7高压水/气枪 7.1额定压力0.29Mpa。 7.2压力和出水，出气方向可调。 7.3配≥2个不同形状喷嘴，更换采用螺旋式，既方便又紧固。 7.4内镜专用，采用优质304#全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理。 7.5设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 7.6开关压力可调，根据个人习惯和方法可随时调整。 7.7开关设置灵敏，便于工作人员使用。 8水处理器 8.1处理性能指标要求：严格按照卫生部《规范》，专用水处理器，净化水质，保证内镜清洗安全。 8.2水处理器安装既美观，又科学合理，并备有专用工具，便于拆卸。 8.3过滤芯更换成本较低，能提高运营效益。 9内镜清洗消毒流程牌 ，不干胶贴于背板上，规范内的每个流程清晰可见。 易于更换以及清洁。 可选配ABS板材固定于背板上。 10保养操作平台 10.1干燥台采用进口PMMA复合材料压注模具一次成型。外尺寸:长≥1000mm*宽≥660mm*高≥860mm(根据实际场地可作调整)。 10.2台面有多个小圆型突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。 10.3台面结构与清洗槽协调一致，同时防止内镜掉落地上。 10.4、嵌入式多功能控制开关插座,方便快捷。 10.5一体化的电、气供应系统,可灵活调整摆放位置。 11照明灯 11．1低温暖色，镶嵌于背板上。 11．2卡扣设计，便于更换。 12多功能一体化电路系统 12．1所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全。 12．2开关和插座都有防水保护装置。 12．3强电和弱电线路错开，且强电有双重绝缘保护和接地保护，双重保险。 12．4供电线路根据整套系统负荷设计，保证安全，放心使用。 13专用供排水系统 13.1供水系统：根据用户水质进行合适的处理，保证各个清洗槽的水源符合要求。 13．2根据供水压力和供水管径大小，将每个槽压力大小控制在2.0~5.0Kpa，单槽的供水管径为4分。 13．3合理设计供排水管道，使安装和维护方便容易。 13．4清洗槽的槽底从周围向中间倾斜，保证污水排放干净，避免交叉污染。 13．5每个清洗槽都时有溢液功能，保证在排水过满时自动排出，避免液体溢出槽面。 13．6清洗槽的排水管采用符合国际标准的U型管，避免下水道溢出各种异味或有害气体、细菌污染空气。 13．7所有水管采用耐酸碱、耐热的标准PRPP管，长久耐用，不容易渗漏。 13．8根据排水方向结构，合理安装，使排水顺畅，避免集中排水时反冲。 13．9隐藏式设计，下水口可经受消毒液的腐蚀。 14灌流器 14.1隐藏式设计，注流器与电脑控制器，控制实际操作流程，并具备定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。机械按键不受穿戴以及水渍影响。 14.2整体配置实现半自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数数码显示、消毒液过期自动报警等）。 14.3微型电脑控制，体积小，操作简单，数据可根据要求来调整。 14．4配有多种牌子的内镜连接头和≤10μ的过滤网，便于灌流、更换接头，连接于槽体为进口快接，方便更换与清理，预防纱布棉絮物堵塞。 14．5严格按《内镜清洗消毒操作规范（2016版）》的标准，国际标准设计，注流器高水压，低流量，适合不同品牌管径内镜。内外同时灌流，使清洗更彻底，保证消毒效果。 14.6电压：24V 功率：72W 15高压气泵 15.1工作方式：采用静音医用无油气泵， 15.2外包装尺寸：长45cm、宽45cm、高63cm，大小约：长41cm、宽41cm、高55cm； 15.3工作电压：AC220V，50Hz，电流：5A，功率：＜600W， 15.4额定排气量≥110L/min（0.4mpa），停机压力：0.75mpa， 15.5机器工作噪音≤58db， 15.6容积 ：25L 15.7大流量无油摇摆活塞式的压缩机作为动力源，经两重水气分离提供稳定的无油无水气源，避免油污进入人体，又能避免终端机器的非耐油管因有油而引发故障。其部件均选用优质元器件。 15.8流量大，噪音低，气源洁净干燥，运行平稳，能长时间连续工作，寿命长，全自动控制，在运行过程中，当气罐内压力达到设定的最小值或最大值时，压缩机将自动开机或停机， 16自动吹气功能 16．1不锈钢制作，用于放置纱布或者无纺布。 16．2固定于背板上，抽取设计，便于拿放酶液和更换。 17内镜烘干机 17．1用于快速烘干內镜表面，输送热风，低温低噪。 17．2固定于背板上，可伸缩设计。 18酶洗/消毒槽盖 18.1采用ABS材料压注模具一次成型。 18.2盖子透明密封，方便观察消毒槽中镜子状况，有利于及时采取相应措施。 18.3盖子带两个手柄，污染和洁净分开拿取，减少交叉感染。方便取放。 18.4盖子能完全密封消毒池，防止消毒液汽化污染环境，损害医务工作人员健康。 19纱布盒 19．1不锈钢制作，用于放置纱布或者无纺布。 19．2固定于背板上，抽取设计，便于拿放酶液和更换。 20酶瓶架 20．1不锈钢制作，用于放置多酶。 20．2固定于背板上，抽取设计，便于拿放酶液和更换。 21手套盒 21．1ABS开模制作，放置手套。 21．2固定于背板上，抽取设计，便于安装和更换手套。 22毛巾架 22．1不锈钢制作，用于集中放置连接头与硅胶管保持干燥，方便拿取与。 22．2固定于干燥台上，可折叠收纳。
63 | 听觉诱发电位仪 | 1 | 标配检查项目 1．体感诱发电位：躯体感觉系统的外周神经部分在接受刺激后，在特定感觉神经通路上记录的电反应，检测躯体感觉传导通路。 2．听觉诱发电位：采用耳机进行听觉刺激后从头皮记录到的电反应，用于检测听觉传导通路。 3．视觉诱发电位:采用显示器或闪光眼罩进行视觉刺激后从头皮上记录到的电反应，用于检测视觉传导通路。 4．前庭肌源性诱发电位：通过声音或震动刺激内耳和前庭系统，观察肌肉的反应，并检测肌源性电位的变化，可以辅助诊断平衡系统的异常和疾病。 5．中文报告软件：将检查过程中输入的患者信息、记录的波形、波形的特征值、检查结论等转换为报告格式，打印到纸上或形成PDF文件。 6．报告模板：用户可自行编辑用于表达检查结论的常用语句。 7．检查项目管理器：自动形成患者的检查方案，可在各检查项目之间一键切换。 8．定制检查方案：满足不同行业、不同用户的差异化要求。 9．患者数据管理软件：可对检查形成的数据检索、导出、导入和删除。 10．事件相关电位：听觉P300、视觉P300用于研究大脑的认知过程。 11．运动诱发电位: 大脑运动区域接受刺激后，在运动神经支配的肌肉上记录电反应，检测运动传导通路。 二、技术参数 1．基本参数 （1）系统构成：前置放大器、刺激系统、数据处理系统、台车、电源系统及配件 （2）整机一体化设计，整机网电源供电，放大器经电缆连接，无需电池； （3）双脚踏开关 2．放大器 （1）通道数：四通道附可伸缩悬臂，便于不移动仪器检查患者全身，为临床检查提供方便； （2）每通道同时提供两种接口，配备Ф1.57插针国际标准小孔径脑电导联线接口； （3）差模输入阻抗：≥2000兆欧 （4）输入短路噪声：≤0.38μVrms （5）共模抑制比：≥126dB （6）滤波频率：0.1Hz~20kHz （7）幅频特性；0.5Hz - 10KHz内，幅度偏差最大为+5%~-10% 3．记录器 （1）接口技术：USB （2）采样率：200KHz （3）采集数据最大时长：不限时 （4）扫描时程：1ms - 6s 4．刺激器 声刺激器 （1）刺激强度：0-120dB SPL （2）掩蔽音强度：0-125dB SPL （3）极性：疏波、密波、疏密交替波 （4）刺激声类型：短声、短音 光刺激器（二种） A. 闪光刺激器 （1）闪光输出：眼罩 （2）亮度0-100%可调 （3）闪光持续时间2～500 mS （4）最大照度：距离LED法线方向4mm处 ≤ 10000Lx B. 图像刺激器（CRT） （1）图像输出：彩色液晶显示器 （2）场频：≥60Hz 电流刺激器 （1）两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出 （2）恒流源、短路及过载保护 （3）刺激速率：0.05 ～ 50 次/秒 （4）刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串 5．配套设备 （1）工控双核主机，内存2GB以上，固态硬盘 （2）液晶显示器：23寸液晶显示器 （3）打印机：黑白激光打印机
64 | 头灯 | 1 | 一、头灯 1、最高照度：>20,000Lux@200mm 2、光斑直径：65mm@400mm 3、亮度调节：五档 4、电量提示：五档 5、灯头直径：18mm 6、灯头调节范围：任意角度 7、续航时间随工作电流不同而不同，最大可超过24h 8、色温范围：4,500K~6,000K 9、LED寿命：100,000小时 10、电池参数：高性能18650三元锂电池,≥2600mAh,3.7V
65 | 压缩吹张雾化吸入机（咽鼓管治疗仪） | 1 | 1、压力疗法：通过压力吹张可以使咽鼓管在压力作用下打开，起到吹张训练的作用。 2、雾疗功能：雾疗采用压缩雾化的原理，药液变成细微的雾状颗粒时进入患者鼻腔。 3、吹张雾化功能：通过雾化吹入将药物直接带入咽鼓管及鼓室内，抗炎、消除局部黏膜肿胀，全面恢复咽鼓管及鼓室内黏膜功能。 三、主要技术指标： 4、环境温度： +5℃～+40℃。 5、相对湿度： ≤80%。 6、大气压力： 700 hPa～1060 hPa。 7、电源条件： ～220 V，50 Hz。 8、气体流量：雾化管路的气体流量≧5 L/min。 9、喷雾速率：≧0.2 mL/min。 10、雾化颗粒：中位粒径≦4.7μm。 11、工作压力：≧0.05Mpa。 12、压力档位范围（0-50hPa）：适应不同患者咽鼓管功能条件情况。 13、压力指示灯：指示辅助增压压力档位是否达到设定档位。
66 | 诊断型听力计 | 1 | 尺寸 (宽*深*高)：11 x 28 x 36 cm / 4.3 x 11 x 14 inches 重量：1.5 kg / 3.3 lbs. 展示屏：5英寸高清LED彩色大屏 听力计 听力计类型：Type 2 刺激声类型：纯音、啭音、脉冲音、双通道CD输入、双通道麦克风输入、音频文件 (内含中文单音节、双音节词汇及句子词表)、真实言语 掩蔽声类型：窄带噪声、白噪声、言语噪声 频率范围：125-8000Hz 准确度：±1% 失真：气导<1.5%，骨导<2% 测试声强范围：基于所选的换能器， 气导强度为 -10-120 dB HL； 骨导强度为 -10-80 dB HL 步进：1，2，5dB步进 刺激声调制 啭音：调制幅度1-10Hz，调制深度±5 % 窄带噪声：符合IEC 60645-1:2017；5/12 倍频程 白噪声：恒定带宽80-8000Hz 言语噪声：符合IEC 60645-1:2017 脉冲音：脉冲时长可自行调整，200ms – 500ms 测试部分 测试类型：支持气导、骨导、声场下的双声道测听。 纯音测听、言语测听、伪聋测试 (Stenger)、西湖测试 以下可选配测试： 噪音下言语测听 (SIN)、短增量敏感指数 (SISI) (全自动)、交替响度平衡测试 (ABLB)、韦伯测试 (Weber)、 双侧言语测听、QuickSIN、Langenbeck、Bekesy 听力图记录内容：纯音测听：dBHL、MCL、UCL、耳鸣、R+L 言语测听：WR1、WR2、WR3、MCL、UCL、助听后、未助听、双耳 备注功能：历史界面：可同屏幕对比不同时期听力图 快速掩蔽：可直接转动右侧旋钮快速进行掩蔽 SYCN功能：数据上传，全方位整合病患数据数据，可与otoaccess database, Noah及本地的EHR系统关连 可直连打印机，且支持客制化打印报告
67 | 中耳分析仪 | 1 | 一、功能： 1、 具有鼓室图测试、镫骨肌反射测试、声反射潜伏期测试、声反射衰减测试、完整/穿孔咽鼓管功能测试的测试功能 2、快速测试：可以生成 2 个由用户编程的快速测试，测试时间≦60s。 3、使用“实时视图 ”功能，可以在计算机屏幕上看到正在进行的测试全景。 4、10 英寸显示面板，7 寸彩色触摸屏+触摸按键配合工作模式。 5、探头手柄内置控制灯和开关，可直接进行测试、切换测试耳。 6、 自定义快速测试模式 二、参数： 1、探测音：226Hz（85dB SPL）可选：678Hz（85dB SPL）；800Hz（75dB SPL）； 1000Hz（75dB SPL）。 2、声导纳（声顺）测量容积范围： a)测量平面鼓室图为 0.2cm3～5cm3； b)对于外耳鼓室补偿图，为 0cm3 ～2 cm3 3、鼓室图测试（自动、手动）： 3.1、最大测压范围：-600 ～ +400 daPa； 3.2、蠕动泵加压速率：200daPa/s±50daPa/s 15,50,100,200,300,400,600 daPa/s； 3.3、测试模式：声导纳（Y）、声纳（B）、 声导（G）； 4、同侧/对侧镫骨肌反射测试（自动、手动），声衰减测试（自动、手动），声反射潜伏期测试 5、咽鼓管功能测试（鼓膜完整或穿孔均可进行）： 5.1、完整鼓膜咽鼓管测试：Williams 测试法； 5.2、穿孔鼓膜咽鼓管测试：Toynbee 测试法,测试时间和鼓室压范围可调。 6 刺激声频率和声强： 声强步进值：5dB。 6.1、同侧：500Hz，1000Hz，2000Hz，4000Hz，最大声强 110dB HL； 可选：6000Hz，BBN（宽带噪声），LPN（低通噪声），HPN（高通噪声），无刺激， 6.2、 对侧: 500Hz，1000Hz，2000Hz， 4000Hz 最大声强 110dB HL（插入式 耳机）。 250Hz，3000Hz，6000Hz，8000Hz，BBN，LPN，HPN，无刺激，最大声强 120dB HL。
68 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 1 | 1、工作主机柜：外观专利设计，尺寸（≥1885mm*670mm*800mm），厚度≥12mm高强度钢化玻璃台面，采用网板丝印技术上色，色泽均匀美观；操作单元和书写单元一体式流线型设计；箱体采用厚度≥2.0mm优质冷轧钢板，内外面做环保烤漆，漆层厚度≥0.15mm，大容量储物空间，污物瓶位于吸枪侧边，吸引软管一步更换，简单快捷，符合院感要求； 2、智能控制系统：控制系统集成多项功能，模块化设计，自动控制各项功能，蓝/绿灯光提示工作状态；喷枪和吸枪采用进口接触感应式开关，即提即用，无需等待，缩短治疗时间，安全可靠； 3、药物喷枪：二直一弯，自主研发的气路水路分离的专利技术，喷雾效果佳；采用进口电子阀门控制喷枪气路，性能稳定，寿命长；喷枪金属部分全部采用316L不锈钢，抗氧化腐蚀，防堵塞；可快速换药喷枪的专利技术，提高工作效率；枪体轻巧，喷雾均匀，杜绝漏气、滴水、堵塞、氧化腐蚀等现象发生； 4、多功能吸枪：一支，有自控调节吸力型吸枪，适用于耳道吸引和鼻腔咽喉吸引，安装方便，适配多种吸引管，不脱落，坚固不打滑；吸引瓶设计位置放置于抽屉内，便于吸引瓶污物定期观察及清理，人性化设计，握感舒适； 5、正压泵：无油型，无污染，性能稳定，最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力持续稳定在0.12～0.15Mpa；经过专业声学设计和处理，具有良好的消音、减震性能，噪音≤50dB； 6、负压泵：性能稳定，最高吸引力0.1MPa，流量≥7.2L/min，有消音减震装置，噪音≤50dB，使用寿命长； 7、LED聚斑检查灯：双色检查灯黄白双色光源设计，自主研发的多组透镜组合而成，照度强，照幅窄，景深大，能聚斑于鼓膜、鼻腔深部和咽喉部进行检查和治疗；照度、色温可无极调节，满足不同需求，照度不低于35000Lx,色温3000K-6700K可调，显指≥90，功率9w；手势感应开关，无发热感，寿命长；带阻力动平衡支臂，灯头角度、位置可调，且定位准确； 8、加热除雾装置：热风加热方式，自动控制、快速响应、热效率高、均匀性好，带新风加热除雾系统独家技术，杜绝机柜内污染空气喷出，更符合院方环境安全要求； 9、器械盘：500mm*350mm304不锈钢器械盘； 10、吸引管：两种规格，可重复使用，可高温高压消毒的不锈钢吸引管； 11、药棉罐：直径90mm不锈钢带盖药棉罐三个； 12、LED 观片灯组件：色温＞6500K，光源寿命≥10万小时，厚度25mm；可挂墙，无极调光，有自动感应、亮度记忆功能，即插即亮； 13、耳鼻喉电动检查椅： *13.1、椅身纯钢结构，座椅可双向180度旋转，带锁止刹车；升降装置采用手 术床用铝型材外壳升降柱，更加安全可靠；电动控制检查椅升、降、坐、卧和复位五个动作； 13.2、最大承重：≥150kg； 13.3、扶手、背板、腿板和足板可以联动，治疗椅可以躺卧展开； 13.4、座垫升降行程：520mm(最低)-720mm(最高)； 13.5、PU自结皮扶手，美观大方、结实耐用；椅垫采用高回弹海绵发泡，超纤皮包裹，舒适耐用； 13.6、头枕伸缩行程：100mm，可折叠、拆卸，功能性较强； 13.7、靠背可后放至180°，可做小型手术台使用； 13.8、椅身自重100KG,安全性强，底盘有防滑防锈橡胶圈，使用稳固，寿命长
69 | 一氧化氮呼气分析仪 | 1 | 屏幕参数：彩色液晶触摸显示器 采样方式 设备支持的采样方式≥4 种：含在线口呼直接采样、在线鼻呼直接采样、离线 采样、气袋采样（含潮气采集）等 检测项目 单独检测项目包括：FeNO/FeNO200/CaNO/FnNO/sNO； 联合检测项目包括：FeNO+CaNO/FeNO+FnNO/FeNO+CaNO+FnNO 检测范围 1ppb－3300ppb 分析时间 ≤60秒 检测下限 1 ppb 准确性 ≤50ppb时相对偏差不大于±5ppb，>50ppb时相对偏差不大于±10% 重复性 变异系数（CV）不大于10%